## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年03月12日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210305 | 多功能电离子手术治疗机 | 2 | 电源：220V 50HZ ；输入功率：≤100VA；熔断器：4A； 治疗机特点：1. 将金属触头靠近或插入人体组织即可施行治疗。触笔式操作简单、准确、方便，可连续工作，也可通过脚踏开关进行继续工作。2. 设有长火、短火，可适应治疗不同病种的需要。长火特点：击穿力弱，火花大，表面破坏力大，治疗焦斑大，止血好，。短火特点：击穿力强，火花小，可破坏组织内部，治疗焦斑小，。3. 输出功率连续可调，增大功率可气化切割组织，反之则起到凝固的作用。4. 金属治疗头易配备，可自行加长或折弯，以适应不同深度及不同角度的治疗。 | 4800 | 首次挂网
2 | L20210111 | 医用洁净工作台 | 1 | 1、技术参数:1 外部尺寸≥（L×D×H）1060*620*1850mm；2 内部尺寸≥（L×D×H）938*530*650mm；3 额定功率：750 W；4 气流流速：0.30～0.45m/s；5 紫外灯功率：18W；6 LED日光灯功率：12W;7 前窗玻璃最大开口高度：400mm；8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；9 工作台到地面高度：750mm；10 噪音≤65dB(A)；11 风机，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；13 照明：≥350lx； 2、结构特点:1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；3 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；4 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；5 工作区台面为不锈钢材质，；6 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；7 控制面板采用轻触式开关，；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；8 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-，行程范围内任意高度悬停；9 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，10 紫外灯延时5S开启，11 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；12 脚轮设计，方便柜体移动与固定。 | 10000 | 首次挂网
3 | L20210201 | 取材刀柄 | 10 | 能配合一次性石蜡刀片使用，用于病检组织标本取材。 | 2600 | 首次挂网
4 | L20210304 | 放射防护用品 | 1批 | 数量和参数详见附件一和附件二 | 70000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：