## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年03月22日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210106 L20210314 | 抢救车 | 2 | 1、整车采用特种防水材质，具有:环保、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、节能新型材质；2、台面三面围栏采用航空铝材，护栏高度距离台面6cm。 3、 多功能抢救车由5个抽屉，上部两个小抽屉.一个中抽屉，底部一个大抽，滑轨抽屉内置，可任意调节透明隔板，方便药品分类存放；4、抽屉搭配铝材拉手，人性化设计一次性锁。5、采用铝材立柱制作而，侧板和背板均采用特种防水材质板拼装，有隐藏式写字板，配有推手与2个垃圾桶与伸缩输液杆1支。6、 4寸静音豪华万向轮，插杆式实心圆钢固定设计，轮面采用超级聚氨脂材料， 静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。配置：锐气盒架、侧拉板、托盘、输液杆 、抽屉内活动隔板 、柜门锁 、抢救板、电源插板 、氧气瓶支架 、4个脚轮 | 8600 | 首次挂网
2 | L20210213 | 呼末二氧化碳监测模块 | 1 | 1. 模块化设计，不需要额外提供电源线，可以在监护仪中即插即用，2. 采用旁流（Sidestream）监测技术，3. 在监护仪上使用时，具有呼吸窒息报警延迟功能，4. CO2测量范围：0～99 mmHg，分辨率1mmHg，5. CO2参数精度：0～40 mmHg：±2 mmHg，41～76 mmHg：±5％×读数，77～99 mmHg：±10％×读数6. CO2气体采样率支持成人：70 ml-150 ml/min 可选；7. 支持测量呼吸率，测量范围：0~120rpm，精度±2rpm，8. CO2测量时支持对于气道中气体：氧气浓度，笑气浓度和地氟醚浓度的补偿，保证CO2参数检测的准确性。9. 监护仪显示CO2波形，10. 监护仪界面显示CO2波形走速支持：3mm/s、6.25 mm/s、12.5 mm/s、25.0 mm/s、50.0 mm/s，11. 模块在设置的时间内没有监测到病人呼吸，自动进入待命模式， | 20000 | 首次挂网
3 | L20210303 | 集成交换机 | 3 | 千兆以太网三层交换机（含模块6个）；参数：传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：598Gbps/5.98Tbps 包转发率：216Mpps/222Mpps MAC地址表：64K 端口数量：36个 端口描述：24个SFP端口，8个10/100/1000Base-T（combo）端口，4个万兆SFP+口 控制端口：1个Console口，1个RJ-45 Console口，1个Mini USB Console口（不能同时工作，Mini USB优先） 扩展模块：2端口40GE QSFP+接口板卡，2端口万兆SFP+接口板卡，2端口万兆电接口板卡，8端口万兆SFP+接口板卡，8端口万兆电接口板卡，6端口千兆光+4端口千兆电接口（2combo）板卡，12端口万兆光接口板卡 产品尺寸：440×360×43.6mm； | 49800 | 首次挂网
4 | N20210214 | 便携式睡眠监测仪 | 1 | 1、导联数：≥7导；包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导；2、主机重量小于90克，；3、≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据；4、具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。5、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有的自动分析功能，全面满足AASM2.3标准，同时具有数据库管理系统和远程Cloud云服务功能，能够进行临床数据统计。6、传感器附件，保证血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。7、可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。8、一体式呼吸绑带设计，9、金属材质口鼻气流管接头，10、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况；11、可将生理数据采用EDF数据格式存储。 | 93000 | 首次挂网
5 | L20210313 | 单人无菌室（层流床） | 3 | 1.主机外形尺寸：长*宽*厚2.3*1*0.27米。2.内部净高和总高尺寸：1.8米、1.75米、1.7米、1.65米可选调；插拔式支撑支架可静音移动。3.主体材质：无缝焊接冷轧钢板静电喷塑。4.空气洁净度等级：100级即IS05级；5.空气洁净度判断，可随时实时监测包括粒径在0.3、0.5μm尘埃数量并判断洁净度。6.显示方式:LED液晶屏多界面显示，，可精确显示温度、湿度和空气污染的等级。温度范围：1-100℃ 、湿度范围：0-100%。7.控制方式：低斜角度轨道下降式控制盒、微电脑轻触控制系统，可遥控可定时，并配备随时启用机械应急控制器；具有过滤器寿命报警。隐藏式紫外线控制器、。8.过滤吸附装置：整块无拼接大尺寸H14高效酶过滤器、袋式中效过滤器、磁性光触媒便携式尼龙网初效过滤器、活性炭包、内部可视观察窗可见过滤装置。9.沉降菌与验证：≤1个CFU/平皿、提供沉降菌检测皿。10.噪音与风机：≤49dB（低噪音风机双风路）、可视蜂窝式降噪材料。11.：风速0.15-0.35m/s、高中低三档可调节风量600-1200m³。围帘内维持正压、自净时间≤5分钟。12.照明和杀菌：配有LED防撞床头照明灯：照度≥300LX、配有紫外线杀菌灯。13.：双轨道双围帘、输液悬挂为S挂钩或升降旋转支架式、免钥匙暗拉手储物柜、多孔USB充电口。14.耗材：不同材质的高透明围帘各一套、共三套；不同材质的初效过滤器各一套、至少2套。 | 90000 | 首次挂网
6 | L20210305 | 多功能电离子手术治疗机 | 2 | 电源：220V 50HZ ；输入功率：≤100VA；熔断器：4A； 治疗机特点：1. 将金属触头靠近或插入人体组织即可施行治疗。触笔式操作简单、准确、方便，可连续工作，也可通过脚踏开关进行继续工作。2. 设有长火、短火，可适应治疗不同病种的需要。长火特点：击穿力弱，火花大，表面破坏力大，治疗焦斑大，止血好，。短火特点：击穿力强，火花小，可破坏组织内部，治疗焦斑小，。3. 输出功率连续可调，增大功率可气化切割组织，反之则起到凝固的作用。4. 金属治疗头易配备，可自行加长或折弯，以适应不同深度及不同角度的治疗。 | 4800 | 二次挂网
7 | L20210111 | 医用洁净工作台 | 1 | 1、技术参数:1 外部尺寸≥（L×D×H）1060*620*1850mm；2 内部尺寸≥（L×D×H）938*530*650mm；3 额定功率：750 W；4 气流流速：0.30～0.45m/s；5 紫外灯功率：18W；6 LED日光灯功率：12W;7 前窗玻璃最大开口高度：400mm；8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；9 工作台到地面高度：750mm；10 噪音≤65dB(A)；11 风机，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；13 照明：≥350lx； 2、结构特点:1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；3 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；4 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；5 工作区台面为不锈钢材质，；6 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；7 控制面板采用轻触式开关，；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；8 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-，行程范围内任意高度悬停；9 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，10 紫外灯延时5S开启，11 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；12 脚轮设计，方便柜体移动与固定。 | 10000 | 二次挂网
8 | L20210201 | 取材刀柄 | 10 | 能配合一次性石蜡刀片使用，用于病检组织标本取材。 | 2600 | 二次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：