## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年04月08日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210105 | 心电图机 | 1 | 1 进口品牌12导心电图机，12导同屏显示、同步采集、同步分析和打印；2 共模抑制比≥90dB.；3 频率响应特性：0.04-150Hz；4 抗极化电压≥±600mV；5 起搏检测：所有导联0.1--2.5ms >5mv;6 液晶显示屏≥7英寸；7 具有FDA认证的自动测量诊断分析软件（提供FDA认证）； 8 抗干扰滤波，具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能;9 显示信息：同屏显示12导联波形，菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、导联脱落等;10 具有抗除颤电击保护功能;11 打印：内置热敏打印机。也可以升级通过USB直连激光打印机，用普通A4纸打印报告;12 中文输入、操作、显示; 13 通讯：同时具有USB口、网口、R232串口，供应方负责无缝链接联入我院现有心电网络系统;14 存储≥300份心电图：同时包括机器自身存储和SD卡存储;15 输出格式：PDF格式数据输出，可通过SD卡直接在任何PC机上审阅;16 带便携式手柄、移动推车、扫码枪。 | 41000 | 首次挂网
2 | L20210310 | 病床 | 1 | 1、规格：≥2120×980×500mm；2、背部倾斜度≥70°，腿部倾斜度≥40°，静态负载≥400kg；3、床框与底框的连接方管规格：≥50×50×1.5mm；床框和床腿采用优质冷轧钢管，其厚度≥1.5mm；4、床板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板整体一次模压成型，；三折四块结构；床板上透气孔数量≥28个，每个透气孔的面积≥1100mm²5、背部床板采用双支撑结构；床板与床板之间的运动连接铁件采用厚度≥3mm 的U型卡铁，三面焊接；6、背部螺管内置优质金属螺母，螺管为无缝钢管承接厚度≥3.0mm，摇杆具有双向过载保护功能，螺母到位保护作用腔的直径≥48mm（提供相关证明材料）；7、床体采用电泳底漆+静电粉末双重涂层处理技术，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜，保证床体内外防锈；（提供第三方权威机构对制造商出具的病床床框电泳附着力检测报告）；8、铝合金护栏，下座隐藏设计，护栏开关采用铝合金材质，单按键操作，有防夹手设计， 弯管护栏通过五金结构件与床体用紧固件连接；9、床头床尾板采用纯正进口品牌ABS材料一次注塑成形，下端边缘厚≥70mm，上端边缘厚≥40mm，，床头尾板采用金属插杆式固定, ；床头板、床尾板两边顶部转角的弧度半径≥58mm，有旋钮式锁定开关，床体四角分别带有防撞胶,床尾部带病人标识卡插座；10、配置5寸豪华中控脚轮，脚轮骨架采用航空铝材压铸成型，内置自润滑轴承，采用304不锈钢圆管U型刹车脚踏，轮面采用耐磨材料；11、床体框架等焊接部位均采用焊接机器人自动焊接。12、床体具备前后左右6个或以上输液架插孔和4个或以上活动式引流袋挂钩，输液架插孔采用金属材料冲压成型，引流挂钩为ABS材质，床底配有ABS杂物篓； 13、配套床垫：厚度为80mm，内褥为20mm环保棕（提供病床制造商出具的环保棕总密度和抗真菌第三方检测证明）+60mm海绵，防水耐磨面料；14、床头柜 ；14.1规格：480×480×820mm；14.2整体采用进口品牌ABS工程塑料注塑成型，面板须带有模具注塑成型的，颜色与病床配套；14.3两侧带隐蔽式毛巾架及杂物挂钩；14.4、带拉伸挡板、抽屉和储物柜，面板上配有水壶座，柜内有隔层，带脚轮。15、提供关键部件（比如护栏、螺杆、脚轮、金属防锈等）实验室检测流程及图片，保证常用部件使用寿命不低于10年。16、病床全免费原厂保修五年，床垫原厂全免费保修一年 | 3500 | 首次挂网
3 | N20210303 | 电动病床 | 4 | 1、规格：长≥2180mm（±20mm），宽≥990mm（±20mm），高≥510-820mm（±20mm）；2、背部倾斜度≥70°，腿部倾斜度≥35°，上下升降≥510-820mm（±20mm），整床整体前倾和后倾≥12°，静态负载≥300kg；3、整体采用双层稳固结构：床体+钢塑整体底座，底座装饰盖采用ABS注塑工艺，床框采用≥25×50×1.5mm矩型钢管，底框采用厚度≥2.5mm异形铝合金管焊接成井字型结构，床体静态负载≥400kg，床体动态负载≥200kg；4、背部床板采用X光无损投射高分子树脂材料，无需移动即可实现拍片，腹部采用自延位减压功能5、带有电动一键式CPR功能，同时须具手动快速CPR功能，带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能；6、多个直线电机，采用知名进口品牌电机，内置安全螺母，具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置，通过IPX4防水防溅等级等测试（需提供第三方权威机构对病床制造商出具的电机防水等级检测报告）7、配护士总控器以及侧护栏控制器，护栏内外均可操作，护士总控器含液晶电子各体位实时角度显示，具备按键锁定功能。8、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂底漆，保证床体内外防锈，涂料为绿色环保产品；（提供第三方权威机构对制造商出具的病床床框电泳附着力检测报告）；9、护栏为欧式四片全包围式护栏，护栏与护栏之间、护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm；10、床头床尾板采用优质PE材料一次吹塑成形，宽≥880mm、高≥440mm，印有模具成型的病床制造商的LOGO或标识，金属插杆式固定，插杆直径≥16mm、长度≥160mm，带旋钮式锁定开关，有红色锁定、绿色开启指示标识，床体四角配四个防撞轮直径≥80mm、高度≥45mm（提供相关图示证明材料）；11、配置5寸豪华中控双面脚轮，脚轮骨架采用优质铝合金压铸成型，内置自润滑轴承，无需加油护理，（提供相关彩图证明，以及权威第三方检测机构对病床制造商出具的中控双面脚轮检测报告）；12、床体框架等焊接部位采用机器人集群焊接；13、配后备电源，床体移动或断电时依然可以实现体位变换；带急停开关，紧急时可一键操作；14、床体具备前后左右4个或以上输液架插孔和4个或以上可移动式ABS引流袋挂钩，配不锈钢输液架一根；15、配套床垫：厚度120mm，外套为防水面料，褥芯采用记忆海绵加高密度海绵双层结构，符合防火标准要求；16、配套ABS床头柜，带水壶座、抽屉、托物板、毛巾架、杂物挂钩、脚轮；17、其它配置：床头设置两个助力棒插座，床体两侧配约束环四组，配床底灯；18、提供病床制造商有关电动床的自有检测设备的图片、流程图示及测试标准说明。19、病床全免费原厂保修五年，床垫原厂全免费保修一年 | 94000 | 首次挂网
4 | L20210304 | 放射防护用品 | 1批 | 数量和参数详见附件一和附件二 | 70000 | 二次挂网
5 | N20210214 | 便携式睡眠监测仪 | 1 | 1、导联数：≥7导；包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导；2、主机重量小于90克，；3、≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据；4、具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。5、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有的自动分析功能，全面满足AASM2.3标准，同时具有数据库管理系统和远程Cloud云服务功能，能够进行临床数据统计。6、传感器附件，保证血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。7、可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。8、一体式呼吸绑带设计，9、金属材质口鼻气流管接头，10、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况；11、可将生理数据采用EDF数据格式存储。 | 93000 | 二次挂网
6 | L20210305 | 多功能电离子手术治疗机 | 2 | 电源：220V 50HZ ；输入功率：≤100VA；熔断器：4A； 治疗机特点：1. 将金属触头靠近或插入人体组织即可施行治疗。触笔式操作简单、准确、方便，可连续工作，也可通过脚踏开关进行继续工作。2. 设有长火、短火，可适应治疗不同病种的需要。长火特点：击穿力弱，火花大，表面破坏力大，治疗焦斑大，止血好，。短火特点：击穿力强，火花小，可破坏组织内部，治疗焦斑小，。3. 输出功率连续可调，增大功率可气化切割组织，反之则起到凝固的作用。4. 金属治疗头易配备，可自行加长或折弯，以适应不同深度及不同角度的治疗。 | 4800 | 二次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：