## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年04月22日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元）
1 | N20210103 | 床单位消毒机 | 1 | 1、具有抽真空功能； 2、具有臭氧分解功能； 3、操作过程全电脑控制，中文显示，控制方式分手动自动； 4、双路输出，可同时对两个床位进行消毒； 5、具自动故障检测功能； 6、臭氧浓度≥1000mg/m³； 7、床罩密闭时臭氧泄露量≤0.2m³； 8、臭氧发生量3g/h； 9、三段定值提示功能:定时提示，输气流量提示，停机提示；10、噪声:≤50dB(A)； 11、投标的产品必须具有相关部门备案的消毒产品卫生安全评价报告；12、提供耗材及零配件供货价格。 | 9000
2 | N20210105 | 吸痰器（车载） | 2 | 1、尺寸（宽×高×深）小于400×300×150mm； 2、重量小于6kg； 3、收集器容积≥1000ml,12V时正常流量下的抽吸性能：>20升/分钟； 4、12V时最大抽吸负压：-0.8巴（80 kPa）； 5、抽吸软管：直径5mm，长度1800mm； 6、溢流阀过滤器：至少99.8%，参照颗粒大小为2.8μm； 7、电机功率：50W； 8、额定电压：12V； 9、最大耗用电流：3.5A；10、温度范围：工作-18～40℃；充电0～40℃；存放-40～70℃； 11、完全充电后持续工作时间至少30分钟（最高抽吸档工作）； 12、配备充电电池，电池寿命：至少300次充放电周期，时间大约3年； 13、防水等级：IPX 1； 14、配有固定把手，易便携性，防雨淋防震,有附件带可储存配件物品； 15、操作面板简洁便于操作，有负压调节旋钮,有开关\电源\电池电量LED指示,有负压显示表盘； 16、可用220V交流电或车载电源，交直流快速转换，有内置可充电电池； 17、有固定背板，可以固定在墙壁或者救护车上；取下时，只需按下卸退按钮，无须工具； 18、固定背板上集成充电器接口提供充电； 19、可根据需求，选择一次性使用或者重复使用储液罐； 20、吸引管路上带有指压阀控制，可快速降低吸引负压； 21、有管路固定面板，方便携带。 | 9500
3 | N20210106 | 铝合金救护车担架 | 1 | 1、上车部位有大小两个轮子并可调节高度适用各种救护车的车厢底板高度； 2、防水海绵垫，背可调； 3、配有保险锁，运送病人时必须锁上，上车时可以打开； 4、折腿结构，可由两边把手控制； 5、仅需一名救护人员可推上车 6、上车后可由固定装置锁在车箱底上； 7、由高强度铝合金制成，重量轻、便用安全、易清洗； 8、主要适用于医院、 救护车、城市道路转运病人; 9、最大尺寸 ：190x56x90cm; 最小尺寸：190x56x24cm； 净重：40kg; 毛重≤45kg； 靠背最大倾角：60°；承重：≥159kg。 | 9500
4 | L20210401 | 移动电子血氧饱和度监测仪 | 2 | 1、工作温度范围≥0～40℃，相对湿度范围≥15～95%； 2、电击防护等级BF（抗除颤）； 3、液体防护等级高于IPX2； 4、通过欧盟CE认证； 5、电池使用时间：碱性电池≥36小时，锂电池≥24小时，关机延迟（自第一次低电量报警后）≥10分钟，具有节电功能：支持自动待机、自动关机； 6、重量（全配置，含电池）≤300g； 7、显示屏≥2.4英寸彩色TFT，分辨率≥320×240； 8、具有指示灯指示：电源状态、提示报警； 9、具有多功能接口，可满足产品软件升级需要； 10、具有电源接口，可直接连接充电底座充电； 11、具有红外接口，可满足数据传输需要； 12、显示界面支持大字体界面和波形界面； 13、支持连续监护及点测两种工作模式； 14、存储功能：连续监护数据≥96小时，点测数据≥4000条，存储内容应包括病人ID、病人类型、SpO2、PR及测量时间； 15、具备PITCH TONE和报警音提示功能； 16、监护信息包括血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）； 17、血氧饱和度（SpO2）监测范围：0～100%； 18、脉率（PR）监测范围：18～300bpm； 19、参数报警上下限可调。 | 12000
5 | N20210303 | 电动病床 | 4 | 1、规格：长≥2180mm（±20mm），宽≥990mm（±20mm），高≥510-820mm（±20mm）；2、背部倾斜度≥70°，腿部倾斜度≥35°，上下升降≥510-820mm（±20mm），整床整体前倾和后倾≥12°，静态负载≥300kg；3、整体采用双层稳固结构：床体+钢塑整体底座，底座装饰盖采用ABS注塑工艺，床框采用≥25×50×1.5mm矩型钢管，底框采用厚度≥2.5mm异形铝合金管焊接成井字型结构，床体静态负载≥400kg，床体动态负载≥200kg；4、背部床板采用X光无损投射高分子树脂材料，无需移动即可实现拍片，腹部采用自延位减压功能5、带有电动一键式CPR功能，同时须具手动快速CPR功能，带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能；6、多个直线电机，采用知名进口品牌电机，内置安全螺母，具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置，通过IPX4防水防溅等级等测试（需提供第三方权威机构对病床制造商出具的电机防水等级检测报告）7、配护士总控器以及侧护栏控制器，护栏内外均可操作，护士总控器含液晶电子各体位实时角度显示，具备按键锁定功能。8、床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂底漆，保证床体内外防锈，涂料为绿色环保产品；（提供第三方权威机构对制造商出具的病床床框电泳附着力检测报告）；9、护栏为欧式四片全包围式护栏，护栏与护栏之间、护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm；10、床头床尾板采用优质PE材料一次吹塑成形，宽≥880mm、高≥440mm，印有模具成型的病床制造商的LOGO或标识，金属插杆式固定，插杆直径≥16mm、长度≥160mm，带旋钮式锁定开关，有红色锁定、绿色开启指示标识，床体四角配四个防撞轮直径≥80mm、高度≥45mm（提供相关图示证明材料）；11、配置5寸豪华中控双面脚轮，脚轮骨架采用优质铝合金压铸成型，内置自润滑轴承，无需加油护理，（提供相关彩图证明，以及权威第三方检测机构对病床制造商出具的中控双面脚轮检测报告）；12、床体框架等焊接部位采用机器人集群焊接；13、配后备电源，床体移动或断电时依然可以实现体位变换；带急停开关，紧急时可一键操作；14、床体具备前后左右4个或以上输液架插孔和4个或以上可移动式ABS引流袋挂钩，配不锈钢输液架一根；15、配套床垫：厚度120mm，外套为防水面料，褥芯采用记忆海绵加高密度海绵双层结构，符合防火标准要求；16、配套ABS床头柜，带水壶座、抽屉、托物板、毛巾架、杂物挂钩、脚轮；17、其它配置：床头设置两个助力棒插座，床体两侧配约束环四组，配床底灯；18、提供病床制造商有关电动床的自有检测设备的图片、流程图示及测试标准说明。19、病床全免费原厂保修五年，床垫原厂全免费保修一年 | 94000
制表： 审核： 副主任： 主任：