## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年04月26日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20210210 | 糖化血红蛋白仪 | 1 | 1、检测原理：高效液相色谱； 2、全自动分析仪：自动原始管进样，仪器自动识别样本并进行轨道推进进样，进样后自动进行样本处理、分离检测和结果报告； 3、样本处理能力：循环方式最大100样本，或连续上样； 4、检测速度：低于60秒/样本； 5、重复性：CV<2%； 6、检测范围：HbA1c：3～20%（NGSP值）； 7、标本类型：全血或溶血标本，原始管可直接上机； 8、检测项目：HbA1c 9、具有自动识别样品管条形码的功能，自动识别校准架和质控架样本； 10、具有试剂感应功能，试剂余量直接在操作面板显示； 11、内置过滤器，预过滤器和层析柱一体化； 12、可双向Lis。数据传输; 13、可直接机内系统查询对应样本号的检测结果、检测图谱等详细信息； 14、包括样品色谱图，各种检测成分（峰成分、保留时间、峰面积、相对百分比含量）、分析的数据结果和时间。 | 93000 | 首次挂网
2 | L20210406 | 转运床 | 9 | 1、 尺寸：长*宽*高：2120*640*500-750mm； 2、 床板：床面钢板厚≥1.2mm，一体冲压成型，钢板后有加固设计有通气孔床面通体圆滑(不少于80个透气孔设计)床体是钢塑结构，床框壁厚1.5mm，床边有防撞保护条，四角有防撞击ABS包角，具有防刮伤的功能； 3、 床位可载重≥200㎏； 4、 床头、床尾板采用进口ABS一体吹压成形，床头板高，床尾板低，带有防松制和扩受力强度增强设计，床尾板有床头卡插槽及角膜可承受强压，床头尾板两边均具有两个扶手同时也方便装配和拆卸； 5、 螺杆采用空档保护设计，高强度高耐磨。摇杆把手采用隐藏式设计。摇杆把手的颜色与床身配套； 6、 四节式PP护栏：尺寸：720*300mm, 可轻松装卸PP护栏,可上下移动手握式单键开关，护栏可折叠伸缩；收缩时略高出床垫，可防止床垫移位； 7、 气弹簧：整体升降摇杆上加装两根气压棒； 8、护理床能随意调节床的水平高度、靠板和脚板的角度，增加舒适度。背部升降0-75°±5° 腿部倾斜：０－４5°±5°。整体水平升降； 9、金属表面采用双重喷涂处理技术。涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，提供相关部门机构检测。 10、豪华脚轮，中控制刹车功能，定向脚轮，万向脚轮；全方位锁定功能（止旋、止转）； 11、配置：床垫，输液架，移动餐桌、床头柜,杂物架各1,引流钩每侧2个。 | 49500 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：