## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年04月29日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元）
1 | N20210214 | 便携式睡眠监测仪 | 1 | 一、便携式睡眠诊断系统1套 1、适用于成人睡眠呼吸暂停的诊断与治疗;2、导联数：≥7导； 包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导； 3、主机重量小于90克，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用； 4、设备具备≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据； 5、具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。方便医生在记录完成后未进行数据分析的情况下，及时了解数据的良好程度; 6、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有领先的自动分析功能，全面满AASM2.3标准，同时具有数据库管理系统和远程Cloud云服务功能，能够高效的进行临床数据统计; 7、传感器附件，能保证高质量的血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管; 8、可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据; 9、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带; 10、金属材质口鼻气流管接头; 11、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况，无需停止记录; 12、可将生理数据采用EDF数据格式存储，方便数据共享和学术交流; 13、原装进口设备。 二、睡眠呼吸机1台 1、模式 Fixed CPAP Auto CPAP; 2、功能 EZ-Start Auto-Trial Opti-Start 3、Flex舒适度 C-Flex, C-Flex+,A-Flex; 4、数据传输 WIFI，内置蓝牙，SD卡 5、高级事件探测 ; 6、波形显示 ; 7、压力范围4-20 厘米水柱; 8、Flex压力0-3 9、延迟升压时间 0-45分钟; 10、延迟升压起始压力 4厘米水柱; 11、湿化器 加热湿化 12、过滤功能 双重过滤功能; 13、设备界面 LCD，旋转导航轮. 三、图文工作站1套 电脑要求：1、CPU主频≧CPU四核; 2、显卡：集成显卡; 3、硬盘≧250G; 4、操作系统：出厂预装正版Windows10操作系统; 5、显示器≧19 LCD。 打印机要求：1、最大打印幅面：A4 ； 2、分辨率：1200*1200dpi 3、内存：2M; 四、售后服务要求：整机原厂全免费保修2年。 | 93000
制表： 审核： 副主任： 主任：