## 总汇总表
医用设备小额采购清单 2021年5月17日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210101 | 超低温冰箱 | 1 | 1、冻存架规格; 3寸抽屉不小于3个，冻存架上冻存盒放置量不小于36个；2、总有效容积: 300L -400L之间；3、电压要求/频率: 220V/50HZ；4、温度范围：-40～-86 ℃；5、多重故障报警：高低温报警、门开报警、断电报警；6、两种报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁；7、认证证书：医疗器械注册证；8、原厂全免费保修三年。 | 40000 | 首次挂网
2 | L20210218 | 液基薄层细胞制片机 | 1 | 用途：样本细胞可直接进行HPV DNA测试、衣原体、淋病及免疫组化等测试，同时还可以进行宫颈脱落细胞、鼻咽部肿瘤、泌尿系统肿瘤、乳腺肿瘤、胸腹水的早期筛查等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 1、液晶显示器：结构设计精密、占地面积小、易于维护、软件模块升级方便。FDA认证，一机操作，微电脑控制、全自动完成。样本直接上机，由电脑控制完成均匀化、采集、制片及湿固定；2、开机自动调试，液晶控制面板具有自动提示功能以预防误操作，不同样本细胞根据选择不同制备序号来选择不同程序；3、每份标本使用独立的过滤膜、玻片，没有共用的器材（如过滤舱），标本之间没有交叉污染的可能；4、无需任何前期处理过程或多个机器多环节操作；5、高精度过滤膜细胞采集技术；6、过滤膜的微孔直径为5-8微米，可采集到所有的病变信息；7、自动均匀处理样本细胞，均匀转速每分钟2500-3000转；8、样本均匀化同时进行细胞采集，同一样本可制片达8-10张；9、能使用统一的、标准的操作步骤，制出结构形态清晰的涂片；10、享有EDTA成份的保存液几乎100%保存细胞形态结构，常温下可保存5-6周时间；11、细胞涂片直径为15-20毫米；12、无最低批量处理要求，临床急诊时即使一个样本也能随到随做；13、保存液瓶直接上机，全自动完成全部制片过程，由微电脑控制一机操作，无需复杂而耗时的前期处理和多次人工或机器的多环节干预，且经过FDA认证；14、超薄膜式制片方法，保证样本细胞均匀、薄层、背景清晰，避免自然重力沉淀或离心甩片制片时出现的细胞立体性堆积、细胞变形等，导致阅片时因镜下焦距不一或细胞结构失真而引起的误判或视觉疲劳；15、保持每分钟3650转的转速，既可彻底均匀化标本并分散粘液，又可保持成团的宫颈细胞不被打散；16、无需多次转移标本，不会丢失有诊断价值的细胞；17、玻片上采集到的细胞数量平均为1万个，远远高于TBS对液基细胞产品所要求的5000个细胞数量。 | 2000 | 首次挂网
3 | L20210411 | 全自动生物显微镜 | 1 | 1、摄影摄像装置:Sensor尺寸大于1/3英寸,分辨率大于640×48.帧率大于25帧秒；2、转换器:四孔内向式滚珠电动机械定位；3、平场消色差物镜:4x和10x；4、不带目镜；5、载物台:移动范围:70mmx50mm；6、聚光镜:明场聚光器:NA1.25阿贝，聚光镜带可变光阑及滤色片；7、调焦:微调分度值0.002mm；8、光源:卤素灯：12v/20w；9、电源供电 9.1生物显微镜部分 电源适配器:输入100-240VAC47-63Hz12-05A,输出24VDC4.16Amax；9.2生物显微镜主机:输入24DC3A；10、应用软件:全自动显微图像采集控制系统；11、外形尺寸:长x宽x高(mmh170×245×350(仅显微镜本体)；12、重量：≤ 10kg；13.整机原厂全免费保修五年。 | 2300 | 首次挂网
4 | L20210419 | 心电图机 | 1 | 1. 标准12导联，十二导联同步采集，同步记录；2．主机可独立完成标准12导联心电图采集、分析及12道心电图打印；3. 定标电压1mV±1%。（需提供注册证或检测报告）；4. 输入电压范围：各导联不小于（0.03~5）mV,且所有记录波形无失真。（需提供注册证或检测报告）；5. 彩色且具备触摸操作功能显示屏，使用方便，可显示背景彩色坐标网格；6. 支持一键式快速采集心电图波形，分析，优选，记录功能； 7. ≥210mm宽记录纸，同时兼容卷纸和折叠纸，均可放进纸舱内；8. 主机内置存储器可存储 490组以上的心电图及分析数据；9. 网络传输方式无线（5G WIFI），配备传输附件，能与医院信息系统连接；10. 主机自带固定按键式全键盘，也可外接全键盘输入；11. 自诊断功能，具有设备自诊断及故障提示功能；12.具备起搏脉冲显示功能（需提供注册证或检测报告）；13. 检查方式：12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查；（需提供注册证或检测报告） 14. 记录方式：自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式（需提供注册证或检测报告）；15. 分析结果：手动及自动记录时均可打印心电分析结果，并可设定是否输出分析结果；16. 分析报告：具有支持诊断和方便教学的；17．可根据被检者性别、年龄，进行差异性分析，具备4级诊断，约260种自动分析结果；18. 具有采集前10秒的数据回顾功能；19. 记录日志：可打印当天、指定日期或全部心电图日志列表；20. 波形缩略图：在测量波形画面，可以显示波形缓冲略图和心电波形。测量波形画面可以追溯显示暂时保存在内部存储器的最多1分钟的波形数据；21. 心电图机具有密码保护功能；22. 内置可充电锂电池及充电器；23. 自动分析功能、产品安全要求。须符合YY0782-2010《医用电气设备 第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求》的标准要求。（需提供注册证或检测报告）；24.电子兼容性要求：须符合YY0505-2012的要求。（需提供注册证或检测报告）；25. 配备原装心电导联及肢导联各三套；26. 配备移动网卡2个，可与医院信息系统进行对接传心电图；27.配备扫码枪，可扫码输入患者信息；28.整机原厂全免费保修三年。 | 38000 | 首次挂网
5 | L20210420 | 间接检眼镜 | 1 | 1. LED光源，LED灯泡寿命长达10,000小时；同时无炙烤；2. 超薄锂电池，≤53克，与LED光源合用可连续使用6小时；3. 光斑和滤镜调节杆可锁：具有摩擦离合器，在“锁定“状态下，避免因用力过大造成的设备损坏;4. 滤镜全、一机同时具备：无赤光 –增加血管/动脉的对比度；黄色滤镜 – 适合光敏感的病人；钴蓝光滤镜 – 适合角膜的荧光素染色；5. 可安装原装示教镜，助手视野不遮挡；6. 头带上附有光照强度无级控制器，亮度调节从2%到100%；7. 瞳距调节范围：48-76mm；8. 四种光斑：小，中，大光斑和弥散光斑；9. 耐用的防尘结构；10. 光学系统位于金属支架上；采用高级纹理工程材料，轻巧坚固；11.原厂全免费保修三年。 | 49800 | 首次挂网
6 | L20210502 | 关节镜 | 2 | 1、HD关节镜，视野角可达105度 ，30°×4mm关节镜4个；2、蓝宝石物镜，高硬度，抗划伤、划痕；3、可变焦关节镜，杜绝术中起雾现象，可用于膝、肩、髋等关节镜手术使用；4、特殊玻璃—金属焊接工艺，密封，防雾，可高温高压消毒；5、原装进口品牌；6、湖南省内关节镜装机量＞50套，能提供技术支持；7、整机原厂全免费保修三年。 | 98000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：