## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年05月21日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210513 | 转运床 | 18 | 1.平车面尺寸：1920*640/720;2.升降高度：520-810±10mm;3.净重75kg， 最大承重 250kg；车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。4.护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。背部起背采用气弹簧式起背，背部起升0-70°±5°，可单手操作。5.头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，6.整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-810mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。7.脚轮为4个中控脚轮，直径150mm，带有中央导向轮。8.辅助装置：带有厚度10CM牛津布车垫，可固定在床四角，带有2条安全绑带。9.床尾带刹车。10.配备移动餐桌，床头柜。 | 97200 | 首次挂网
2 | L20210507 | 呼末二氧化碳监测模块 | 2 | 1. 模块化设计，不需要额外提供电源线，可以在监护仪中即插即用，2. 采用旁流监测技术，3. 在监护仪上使用时，具有呼吸窒息报警延迟功能，4. CO2测量范围：0～99 mmHg，分辨率1mmHg，5. CO2参数精度：0～40 mmHg：±2 mmHg，41～76 mmHg：±5％×读数，77～99 mmHg：±10％×读数6. CO2气体采样率支持成人：70 ml-150 ml/min 可选；7. 支持测量呼吸率，测量范围：0~120rpm，精度±2rpm，8. CO2测量时支持对于气道中气体：氧气浓度，笑气浓度和地氟醚浓度的补偿，保证CO2参数检测的准确性。9. 监护仪显示CO2波形，10. 监护仪界面显示CO2波形走速支持：3mm/s、6.25 mm/s、12.5 mm/s、25.0 mm/s、50.0 mm/s，11. 模块在设置的时间内没有监测到病人呼吸，自动进入待命模式， | 40000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：