## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年06月03日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210522 N20210131 N20210130 | 病人交换床 | 11 | 一、基本要求：1．总长度：3570mm；总宽度：640；床面板尺寸：2000×550mm；背部升降：0°～≥70°；整体升降：660～950mm2．背部折起角度：0～60°；3. 由担架和B型输液架组成。二、工艺要求：1. 焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，保证长久使用稳固；2. 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；3. 采用静电喷塑工艺，提高病床整体的防腐蚀性能；4. 塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工 生产质量。三、床面板：背部的升降采用手控气弹簧，可以任意调节升降角度。四、护栏：PE塑具成型的活动护栏，翻转式升降。五、丝杆：1. 手摇把：内置φ8mm钢芯，ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手；2. 回旋体：锰钢合金材料3. 采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；六、输液架：304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计，轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。七；整床原厂全免费保修五年 | 57200 | 首次挂网
2 | L20210510 | 超薄满天星立式无影灯 | 1 | 1、采用独特的聚光技术，最大照度时功率小于70VA，。2、光源采用进口 LED 灯珠，光源寿命长达5万小时以上。而且最大程度降低蓝光伤害（提供灯珠进口报关单和防蓝光检测报告）。3、圆盘灯头直径≧500mm。照度40000-120000LUX可调。4、高低色温灯珠合理搭配，整灯色温3500-5000K可调。显色指数≧92。5、液晶屏显示亮度、色温，且亮度、色温具有记忆功能。6、无影灯各旋转轴位置，均采用蝶形刹车阻尼装置。7、4.3寸IPS广角液晶显示屏全屏触摸操作控制器，采用先进的调光技术，档位≧10档。可实现标准照明模式，腔镜照明模式，微光照明模式这三种照明模式，一键切换，方便在不同的手术场合使用。8、调焦系统装置，使用中轴螺旋结构带动八点拉杆调整灯盘角度，光斑可调节范围120-300mm。9、具有一键腔镜手术照明功能，照明深度≧1000mm。10、术野温升≦0.5℃；医生头部温升≦1℃。11、灯头采用48 颗LED冷光源，分为多个光源组，每组光源由CPU单独控制。12、灯头外壳采用双色拼接，顶盖呈深灰色磨砂质感，灯头外壳金属采用挤压成型的方式。13、内部光源组件使用ABS工程塑胶骨架+铝基板的结构。14、恒流驱动设计，医疗级专用电源。15、新型消毒手柄外观无一颗螺丝外露、内置卡扣 360度可拆装设计,PPSU材质，可耐受134℃高温高压消毒。16、平衡系统采用方臂，外观整体 ABS 材质。17、灯头采用流线型金属外壳设计，符合层流净化要求。外观无螺丝、耐腐蚀、易于清洁。灯头整体厚度≦95mm。18、立杆直径≧48mm，通过45度斜坡实验。19、产品通过电磁兼容检测，符合医疗标准YY0505的要求，避免与手术室其它设备产生干扰。20、底座受力面积大，滚轮性能优越，移动时顺畅，锁紧时稳固。21、可以通过安装在控制器侧面的感应装置，进行非接触式控制调光操作。22、整机原厂全免费保修三年 | 45000 | 首次挂网
3 | L20210519 | 联体式牙科综合治疗台 | 3 | （1）.牙科椅；1．1最低椅位450±10mm,最高椅位790±10mm;椅位载重量≥135kg(不含治疗机)；椅位升降速度≥8mm/s,升降十分平稳；坐垫后倾角度≤10°；靠背俯仰97°至170°。1．2头枕可调整，头枕伸缩长度≤120mm,头枕前倾角度20°，后倾角度40°。1．3整机噪音≤70分贝，传动电机采用静音直流电机，。1．4手控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统。1．5符合人体功能学的原理。整机椅面采用超纤皮革，。1.6 配置包含独立配置的原厂病患头枕、腰枕。1．7全部采用低电压控制，操作电压在24V。安装椅位互锁安全功能。(2)．治疗机；2．1全电脑控制、平面操作开关面板。2．1．1椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾功能。2．2热水器控制：点动操作开、关，具有自动恒温关闭功能。2．3漱口给水控制：点动操作开、关，自学习定量给水设定功能。2．4痰盂冲水控制：点动操作开、关自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。2．5 X 光看片灯控制：手动操作开、关。2..6侧箱双立柱设计，将口腔灯立柱与固定病患用漱口杯、纸巾盒立柱独立分开。(3)．器械盘；1.配置一套三用喷枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。配置易清洁器械盘一套及观片灯。2.挂臂式器械盘摆臂设计。3.助手侧置;4.一支强吸，一支弱吸，一支三用枪，带副控助手操作系统。5.吸唾管能轻易取下清洁消毒。6.冷光LED口腔灯;7.感应LED口腔灯，白、黄两种光源可调试，光强8000-25000LUX，在距光源700mm照明区内温升≤8℃，色温：≤6000kelvin;8.二次高温烧制痰盆。9.配置可调式医生座椅一把，可调节高度。10.医师椅最大载重量≥135KG；（4）：标准配置部分：1.自动、恒温漱口给水系统 一套；2.三用枪（冷、热）各一支；3.强、弱吸唾器各一套；4.口腔冷光灯一套；5.直流观片灯一套；6.玻璃盂盆一套；7.手机净水系统一套；8.医生座椅一张；9.总电源开关一套；10.独立头枕一个；11.独立腰枕一个。(5)整机原厂全免费保修五年； | 96000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：