## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年06月04日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210216 | 全自动酶免仪 | 1 | 1.用途：全自动完成过敏源ELISA实验检测，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读。2.1个机械臂，含：≥2个加样通道，用于分配标本和试剂；1个抓手，用于转移微板。3.加样模块：3.1加样通道：≥2个加样通道，气动置换加样原理；各通道Y、Z方向均可独立控制，动作时互不干扰，加样通道可扩展间距：9—300mm。3.2加样针：使用白色透明的一次性加样针，便于观察和监测，避免交叉污染。3.3液体探测：具有液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理。3.4加样精度：加样量 100ul；精度（CV）1%； 准确度±2.5%；加样量1000ul；精度（CV 0.8%；准确度±1%；3.5分配速度：标本分配速度≤6分钟/96孔板（并行分配6块微板样本时）；试剂分配速度≤2分钟/96孔板。3.6加样位：≥6个加样微板位，可并行分配标本的微板数≥6块。4.试剂位：应能够同时放置≥14种试剂。5.抓手模块:压力感应式机械抓手，实时监测抓板状态，能自适应各种宽度类型的微板。6.孵育模块：6.1振荡孵育模块：≥6个振荡孵育模块，每个模块均可独立振荡和独立控温孵育。6.2控温范围：温度范围不窄于32—50℃。6.3控温精度：控温精度（温度偏差）±0.4℃。7.洗板模块：7.1洗板机：≥1台独立的洗板机，16通道32针挂式洗板头，洗板后清洗残留液量≤1ul/孔。7.2洗板模块独立性：洗板机可在脱离主机的情况下独立工作。8.酶标仪： 8.1 模独立的酶标仪模块；酶标仪有独立操作软件,可以脱离主机单独使用。8.2 波长范围：40-750nm。8.3 滤光片：配置405nm，450nm，492nm，630nm。8.4 吸光度范围：0.000-4.000 OD。9.软件：9.1运行环境：全中文操作软件，能在Windows XP及 windows 7操作系统运行；9.2系统连接：系统的软件能与实验室管理系统（Lis系统）连接，可实现双向通讯； 9.3拼板功能：可在同一块微板上进行≥6项目的检测； 9.4自定义项目功能：可对同一批上机检测的标本，定义每标本所检测的项目；9.5多孔复查功能：复查标本与正常标本同批次处理，自动将需复查的同一管标本分配到对应项目微板的多个孔位，无需将复查标本管移位、分管；9.6微板插入功能：具备从微板实验中途的任意步骤开始，上机实验。无需新编实验方法，只需启用已有的完整实验程序，指定起始步骤上机，全自动完成后继实验步骤。10.安全报警：具备可全密闭的外观结构；具备声音、警示灯的双重报警系统功能。11国内知名品牌电脑。 | 4500 | 首次挂网
2 | L20210421 | 电化学发光全自动免疫分析仪 | 1 | 1、原装进口；2、检测原理：电化学发光免疫分析或化学发光免疫分析法；3、检测速度：检测速度≥86T/H；4、包被技术：采用先进的包被技术；5、试剂通道：不少于18个试剂通道；6、样本位不少于30个，具备样本随机插入功能，和急诊样本插入优先检测功能；7、项目检测结果时间稳定：18分钟；急诊检测可在9分钟出结果；8、可测定项目菜单必需包括：肿瘤标志物：（包括PSA、FPSA、HE4、CEA，AFP，CYFRA21-1、NSE、CA72-4、CA-125、CA15-3、CA19-9、S100等）每个检测项目必须具备国家食品药品监督管理局的有效注册证。9、工作时仪器自动开闭试剂盖；10、监测系统：有液面感应系统和凝块自动探测、自动再测定功能；11、样本用量少，每一测试≤50ul。12、防交叉污染：具有防止样本加样时，样本间交叉污染的设计技术；13、定标方式：二点定标或多点定标，同批号内试剂免定标；14、条形码系统：二维或以上的条形码系统；15、检测线性范围：检测线性范围宽，如：HCG线性达0.1--10,000m IU/ml.(不稀释时)16、通信接口：标准ASTM双向通信接口，可使用中文报告系统；可以实现远程维护与在线质控。 | 1500 | 首次挂网
3 | L20210603 | 动态检测试管仪 | 1 | 1.可同时检测项目包括真菌（1-3）-β-D-葡聚糖、革兰氏阴性菌脂多糖。2.平行检测：符合《药典》要求；生物学实验的变异性较大，通常要求作平行试验。3.温控精度：恒温性能好，各孔间温度控制均在±0.1℃；变异系数≤6%。4.温控速度：反应器上每支试管通过数控加热板加热后，可使试管中200微升的水大约在200秒钟内从室温升高至37℃；5.光学精确度：光度值在60分钟后，漂移不大于2%。6.“生物探针”软件：可直观显示各动态曲线并进行分析。7： 自动计算脂多糖或葡聚糖的含量和变异系数，可自动判断结果阳性或阴性；可打印检验单和报告单；可与Lis进行无缝连接。8：检测结束后自动进行数据分析，也可打开以前的数据进行分析；9：可保存检测结果，并能随时提取保存文件，采用数据库管理文件；具有用户密码保护功能；具有器械检查和临床检查功能；10：.灵敏度：（1-3）-β-D-葡聚糖试剂盒的最小检测范围为10pg/ml、脂多糖试剂盒的最小检测范围为0.005EU/ml;其预设透光度值反应时间（T）应小于4500s（预设透光度值90%）。11：特异性：（1-3）-β-D-葡聚糖试剂盒对≤1.0EU/ml的脂多糖标准品溶液就不发生反应。脂多糖试剂盒对≤500 pg/ml的（1-3）-β-D-葡聚糖标准品溶液不发生反应。12：.精密度：批内精密度CV≤10%，批间精密度≤12%。13：准确性：相对偏差≤15%。线性范围：标准曲线的线性范围应为（0.005－0.25）EU/ml、（10－500）pg/ml,相关系数绝对值｜r︱应≥0.990 | 1500 | 首次挂网
4 | L20210604 | 细菌内毒素分析仪 | 1 | 1：温度准确度：分析仪工作时，各试管孔内温度均应稳定在37.0℃ 0 .3℃，各试管孔间温度差异小于0.5℃。2：温度波动度：分析仪工作时，仪器温度显示温度为37.0℃ 0 .3℃。3：试管插入识别：分析仪能够判别试管的插入。并有明显的指示。4：基线OD 值波动度分析仪基线的波动OD值（光密度）应小于0 .005。5：透光度精密度分析仪所有通道的初始透光度变异系数应小于1% 。6：反应时间一致性分析仪所有检测孔反应时间变异系数小于5% 。7：软件功能：7.1分析仪软件具备从分析仪读取检测数据和仪器温度并显示功能。7.2分析仪具备根据反应时间和检测物质浓度数据拟合标准曲线功能。7.3 分析仪软件具备根据标准曲线检测未知样品中检测物质含量的功能。7.4 分析仪软件具备储存检测数据的功能。7.5 分析仪软件能够显示和打印反应曲线。7.6 分析仪软件具备自动识别试管的插入并开始计时检测功能。7.7 分析仪软件具备校准仪器温度功能。7.8 分析仪软件及分析仪具有超温报警功能。软件温度显示界面：7.9 分析仪软件及分析仪具备自检功能。8：线性相关数据（r）的绝对值≥0.9800。9：临床项目的准确度用回收率（R）表示，应在50%～200%范围。10：临床项目的重复性：检测值变异系数CV≤10% 。11：临床项目的稳定性：检测值变异系数CV≤10% 。12：最低响应值（最低检测限值）0.005EU/ml细菌内毒素和10pg/ml葡聚糖的OD值应≥0.02 。 | 1500 | 首次挂网
5 | L20210605 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 1. （1）操作系统：Win 7。（2）尺寸：470mm*320mm*310mm（W*D*H）。（3）激发光源：LED或二极管激光器。（4）仪器接口：①USB接口*4；②以太网接口*1；（5）测试通道：12通道；>120Test/h；12通道可测不同项目，即到即测。（6）显示器：24位真彩液晶屏。（7）样本类型：全血、末梢血、血清/血浆及尿液等多种样本类型。（8）打印：内置热敏打印机，可外连电脑打印。（9）重复性：CV≤2%。（10）稳定性：C≤±3%。（11）线性相关性：r≥0.98。（12）反应区温度准确性和波动度：准确性在±0.5℃内，测试值波动度不超过1.0℃。（13）测定时间：t ≤ 20s。（14）本底背景：荧光值读数：≤ 5。（15）操作：一步加样插卡，自动完成测试。（16）反应时间：15min；检测时间：3s。（17）质控：支持质控品质控，自动生成质控图。 | 1500 | 首次挂网
6 | L20210606 | 荧光免疫定量分析仪(BNP) | 1 | 1：检测用的方法：荧光免疫法；2：通道数： 单通道；:3：检测样本：全血、血清、血浆或尿液样本；4：通信：输入: 一个SD卡接口、两个USB接口，一个RFID识别装置；5：输出：一个RS232串行口、一个以太网口:6：打印功能：内置热敏打印机；存储数据100000组；7：质控功能 ：SD卡质控或RFID射频卡质控、液体质控；8：显示屏：采用7.0英寸LCD彩色电容显示屏，1024×600分辨率，支持触摸和手写操作；系统操作人性化，步骤简单，易于及时检测。 | 1500 | 首次挂网
7 | L20210607 | 红细胞叶酸检测仪 | 1 | 1: 数据处理;；通过专用试剂和专利软件的结合运用，可直接显示出人体红细胞内的叶酸含量值。2: 检测范围（ng/ml）： 21-1575:3：红细胞叶酸含（ng/ml）：0.4～30；4：敏感性：0.4ng/ml:5：特异性：当维生:B12=1000pg/ml时，检测结果FA≤1.0ng/ml；6：智能化操作简便；支持远程数据传输；7：采样量：样本体积（μl）≤50μl:8：试剂类型：磁微粒化学发光法试剂盒；9：检测速度：单样品测读时间（s）≤3s:10：仪器精度：变异系数≤3％；11：稳定性：输出计数的不稳定性≤5％:12：本底计数率：光子数≤300/s（常规检测温度≤25℃）；13：光谱范围（nm）：300～650:14：探测器类型：进口双碱阴极光电倍增管(单光子计数器）；15：LCD显示器:16：便携式：体积≤28cm*35cm*36cm，重量（kg）≤10kg，内置备用电池模块；17：检测报告：直接打印样本红细胞叶酸含量值； | 1500 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：