## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年06月08日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210305 | 多功能电离子手术治疗机 | 2 | 电源：220V 50HZ ；输入功率：≤100VA；熔断器：4A； 治疗机特点：1. 将金属触头靠近或插入人体组织即可施行治疗。触笔式操作简单、准确、方便，可连续工作，也可通过脚踏开关进行继续工作。2. 设有长火、短火，可适应治疗不同病种的需要。长火特点：击穿力弱，火花大，表面破坏力大，治疗焦斑大，止血好，。短火特点：击穿力强，火花小，可破坏组织内部，治疗焦斑小，。3. 输出功率连续可调，增大功率可气化切割组织，反之则起到凝固的作用。4. 金属治疗头易配备，可自行加长或折弯，以适应不同深度及不同角度的治疗。 | 4800 | 三次挂网
2 | L20210507 | 呼末二氧化碳监测模块 | 2 | 1. 模块化设计，不需要额外提供电源线，可以在监护仪中即插即用，2. 采用旁流监测技术，3. 在监护仪上使用时，具有呼吸窒息报警延迟功能，4. CO2测量范围：0～99 mmHg，分辨率1mmHg，5. CO2参数精度：0～40 mmHg：±2 mmHg，41～76 mmHg：±5％×读数，77～99 mmHg：±10％×读数6. CO2气体采样率支持成人：70 ml-150 ml/min 可选；7. 支持测量呼吸率，测量范围：0~120rpm，精度±2rpm，8. CO2测量时支持对于气道中气体：氧气浓度，笑气浓度和地氟醚浓度的补偿，保证CO2参数检测的准确性。9. 监护仪显示CO2波形，10. 监护仪界面显示CO2波形走速支持：3mm/s、6.25 mm/s、12.5 mm/s、25.0 mm/s、50.0 mm/s，11. 模块在设置的时间内没有监测到病人呼吸，自动进入待命模式，整机原厂全免费保修三年。 | 40000 | 二次挂网
3 | L20210502 | 关节镜 | 2 | 1、HD关节镜，视野角可达105度 ，30°×4mm关节镜4个；2、蓝宝石物镜，高硬度，抗划伤、划痕；3、可变焦关节镜，杜绝术中起雾现象，可用于膝、肩、髋等关节镜手术使用；4、特殊玻璃—金属焊接工艺，密封，防雾，可高温高压消毒；5、原装进口品牌；6、湖南省内关节镜装机量＞50套，能提供技术支持；7、整机原厂全免费保修三年。 | 98000 | 三次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：