## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年06月09日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210610 | 尿液分析流水线 | 1 | 1.检测原理：比色分析法;2.检测项目：2.1理学项目：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压。 2.2干化学项目：潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CR）、钙离子（Ca），可报告尿微量白蛋白/肌酐（ACR）;3.适用试纸：10-14项;4.分纸系统：自动分纸，避免试纸损坏及卡纸。5.标本取样：配套全密封尿液标本采集器，标本运送过程全程密闭，可气动传送，避免标本洒漏及医院环境污染，标本上机后直接闭盖穿刺取样，缩短标本周转时间，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。6.检测速度：≥240标本/小时7.重复性：CV≤1%;8.稳定性：开机8h，CV≤1%9.质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的阴、阳性质控品（提供注册证）。10.数据存储：≥100万个结果;11.试纸条容量：200条 | 10000 | 首次挂网
2 | L20210611 | 全自动电化学发光免疫分析系统 | 1 | 全自动、连续、随机的免疫分析系统;1：反应原理：电化学发光；异相免疫分析;竞争法，夹心法和桥接法；2：系统组成：控制单元：包括Window XP embedded操作系统，触摸屏；处理单元：包括样本试剂区、反应测量区、供应区；3：测试速度：86测试/小时；4：试剂通道数：18个，可放置不同18种试剂，试剂仓温度20℃±3℃；5：样本类型：血清、血浆、尿液、其它；6：样本输入/输出：30个样本/盘，样本盘为连续加样模式；急诊优先，可选择在样本盘上任何位置；7：样本管类型：原始管：5-10 ml ; 10 x 100, 16 x 75, 13 x 100, 13 x 75；样本杯：２.5 ml；管内杯：可在16 x 75/100 mm样本管内放置标准杯；8：样本反应量：10 – 50 μL 根据每个项目不同而异；9：样本凝块检测功能：液面感应功能和样本凝块检测功能；10：最小样本量：原始管：600 μl (13 mm 管)；1000 μl (16 mm 管)；样本杯：２00 μl（管内标准杯）；150 μl 特殊设置；11：样本条码类型：Code 128 ; Codabar(NW7) ; Interleaved 2 of 5 ; Code 39；12：数据库：可储存2000个常规、急诊、质控测试，包括手工重测记录；可设置任意６项组合项目菜单；可储存300条试剂参数信息，20个操作人员代码；可储存20000个常规报警代码，10M的外接电脑传输数据；13：校准：可储存160种不同校准品条码信息；每个测试可储存25条定标曲线信息；14：质控：可储存100种不同质控品条码信息；每个手工定义质控可安排60个测试项目；单个质控表：最大3个质控水平定义，每个水平最大180个结果；累积质控表：最大3个质控水平定义，可储存500条累积信息；15：试剂系统：可储存300个试剂信息；试剂上机稳定可达8周；试剂液面水平自动检测功能；最大稀释比例达1:100；试剂盒附有二维条码，储存试剂、定标等信息；16：硬件：一次性的反应杯和吸头避免交叉污染，自动抛弃；32个孵育位(37℃±0.3℃)；废液可自动排放；17：控制单元：PC奔腾4处理器，屏幕触摸式键盘界面，15色SVGA触摸屏控制；微软Windows XP 操作系统，内置512MB闪存；新的外接电脑数据接口，兼容Elecsys 2010；可提供在线维修服务功能；可外接鼠标；18：水/废液 容量：水质要求：< 10 μS/cm 或者> 0.1 mega ohm,无菌；水耗（近似）：3 L供250测试，12 mL/循环；系统储水容器：3 L；废液储存容量：4 L；19：反应杯/TIP头容量：可存放3个TIP/CUP架（每架可置放120个TIP头和60个反应杯）；固体废物容量：1100 TIP头和反应杯；20：系统试剂：双份缓冲液， Procell/CleanCell (PC/CC)；每瓶380 mL容量；缓冲液近似等于2 mL/循环；21：温度：试剂仓温度：20℃±3℃；检测区温度: 28℃±0.3℃；缓冲液温度：28℃±2℃；孵育区温度：37℃±0.3℃；22：孵育系统; 孵育区域容量：32个反应杯; 反应杯容量：200 μL; | 10000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：