## 总汇总表
医用设备小额采购清单 2021年6月10日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210419 | 心电图机 | 1 | 1. 标准12导联，十二导联同步采集，同步记录；2．主机可独立完成标准12导联心电图采集、分析及12道心电图打印；3. 定标电压1mV±1%。（需提供注册证或检测报告）；4. 输入电压范围：各导联不小于（0.03~5）mV,且所有记录波形无失真。（需提供注册证或检测报告）；5. 彩色且具备触摸操作功能显示屏，使用方便，可显示背景彩色坐标网格；6. 支持一键式快速采集心电图波形，分析，优选，记录功能； 7. ≥210mm宽记录纸，同时兼容卷纸和折叠纸，均可放进纸舱内；8. 主机内置存储器可存储 490组以上的心电图及分析数据；9. 网络传输方式无线（5G WIFI），配备传输附件，能与医院信息系统连接；10. 主机自带固定按键式全键盘，也可外接全键盘输入；11. 自诊断功能，具有设备自诊断及故障提示功能；12.具备起搏脉冲显示功能（需提供注册证或检测报告）；13. 检查方式：12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查；（需提供注册证或检测报告） 14. 记录方式：自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式（需提供注册证或检测报告）；15. 分析结果：手动及自动记录时均可打印心电分析结果，并可设定是否输出分析结果；16. 分析报告：具有支持诊断和方便教学的；17．可根据被检者性别、年龄，进行差异性分析，具备4级诊断，约260种自动分析结果；18. 具有采集前10秒的数据回顾功能；19. 记录日志：可打印当天、指定日期或全部心电图日志列表；20. 波形缩略图：在测量波形画面，可以显示波形缓冲略图和心电波形。测量波形画面可以追溯显示暂时保存在内部存储器的最多1分钟的波形数据；21. 心电图机具有密码保护功能；22. 内置可充电锂电池及充电器；23. 自动分析功能、产品安全要求。须符合YY0782-2010《医用电气设备 第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求》的标准要求。（需提供注册证或检测报告）；24.电子兼容性要求：须符合YY0505-2012的要求。（需提供注册证或检测报告）；25. 配备原装心电导联及肢导联各三套；26. 配备移动网卡2个，可与医院信息系统进行对接传心电图；27.配备扫码枪，可扫码输入患者信息；28.整机原厂全免费保修三年。 | 35000 | 三次挂网
2 | L20210420 | 间接检眼镜 | 1 | 1. LED光源，LED灯泡寿命长达10,000小时；同时无炙烤；2. 超薄锂电池，≤53克，与LED光源合用可连续使用6小时；3. 光斑和滤镜调节杆可锁：具有摩擦离合器，在“锁定“状态下，避免因用力过大造成的设备损坏;4. 滤镜全、一机同时具备：无赤光 –增加血管/动脉的对比度；黄色滤镜 – 适合光敏感的病人；钴蓝光滤镜 – 适合角膜的荧光素染色；5. 可安装原装示教镜，助手视野不遮挡；6. 头带上附有光照强度无级控制器，亮度调节从2%到100%；7. 瞳距调节范围：48-76mm；8. 四种光斑：小，中，大光斑和弥散光斑；9. 耐用的防尘结构；10. 光学系统位于金属支架上；采用高级纹理工程材料，轻巧坚固；11.原厂全免费保修三年。 | 49800 | 三次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：