## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年06月16日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210615 | PCR仪 | 1 | 样品容量96孔×0.2ml；样品容积15～100µl；控温范围4～99℃；温度准确度±0.10℃；温度均一性±0.10℃；最大升降温速度：4.0℃/秒；加热/制冷方法：半导体方式；控温模式：模块控温/试管控温；热盖：自动热盖；断电保护：有；高级编程模式：有；每个程序的程序段数：最多9个；每个程序段的步骤数：最多9个；每个程序段的循环数：最多99个；每个温度的保持时间：00:01～99:99（mm:ss）；光源：免维护LED；通道交叉干扰<1.00%；最小分辨率为1个拷贝；样本线性范围100～1010个拷贝；样本线性度¦r¦≥0.9990；样本检测重复性CV<1.00%；外形尺寸：386×534×258mm（宽×深×高）；、噪声水平<55dB（A）、防护等级Ⅰ、电磁辐射CLASSB、通信接口：RS-232串行口；检测通道配置： 通道编号 1号 2号 3号 4号 激发滤光片 470nm 530nm 585nm 630nm 发射滤光片 510nm 565nm 620nm 665nm 适用染料 1号： FAM SYBR-Green ；2号：HEX JOE VIC TET；3号：ROX Texas-Re d；4号：CY5 | 5000 | 首次挂网
2 | L20210616 | 全自动免疫组化仪 | 1 | 1 仪器系统功能：该系统须为原装进口，仪器可以自动同时完成免疫组化学全部程序，在线完成脱蜡、抗原修复、一抗、二抗、DAB等程序，；抗原修复和染色一体化，在同一台主机内完成；2 抗原修复功能： 根据抗体需要全自动选择不同修复液并在线完成高温抗原修复，最高102℃（常压），全过程无须人为操作介入；单批染色可使用不同修复液3种，单批可同时设置5种以上不同修复温度与修复时间；抗原修复完成后无须移动切片；3 标本处理能力：单批总处理切片72张；单批试剂种类70种； 4染色及加样方式：模块化设计，染色过程防止干片，试剂(一抗及检测系统)过程孵育温度可人为设定自动控制恒温；加样头涂层为不受污染的材质，垂直滴加(非侧面滴加)，；无需一次性耗材.。5仪器软件要求：具备延时运行功能，可过夜运行；中文正版软件；6 数字识别系统：硬件配备二维码切片及试剂识别系统(非条形码)，自动识别切片，运行过程即时自动将试剂信息记录在系统内；7 多位点滴加：软件可根据组织捞片位置实现试剂多位点滴加，确保染色均匀；8进出液功能与报警：内置自动进出液功能，缓冲液、修复液与废液一键补充/排放；内置缓冲液与修复液自动报警功能，缓冲液与修复液不足时系统自动报警； | 1500 | 首次挂网
3 | N20210120 | 体外膈肌起搏器 | 1 | 1.脉冲频率：可调单频30HZ、35HZ、40HZ、45HZ、50HZ，可选择，默认40HZ；2.脉冲宽度：200US；3.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/，可选择，默认9次/分钟；4.刺激强度（输出脉冲幅度）：0-30单位，可调节；5.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能；6.具有贴片位置指示功能；7.内置电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时；8.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；9.噪音：不应有异常杂音，应≤60dB；10.输出电压的直流分量：小于1v；11.电源要求：DC3.8V（专用锂电池）±10%；12.工作模式：连续运行；13.整机原厂全免费保修三年。 | 24000 | 首次挂网
4 | N20210220 | 咳痰机 | 1 | 1、用途：用于任何无法咳嗽或无法有效清除呼吸道分泌物的患者。2、设备可以与面罩或嘴罩一起使用，或通过适配器连接到患者气管或气管造口导管。3、咳痰仪组成：主要由主机、管路（管路、转换接头）、过滤器、面罩。4、自动机械辅助咳痰：具备自动和手动功能；具备无创及有创功能；5、工作模式：手动和自动,可手动转换；6、压力计显示范围：-7kPa～7kPa（70cmH2O）；7、吸、呼气、停顿时间：0～5s 范围内连续可调；8、最大呼出气流能达到10L/s；9、吸气流速：高低两档可调；10、呼气压力：呼气压力0～7kPa（70cmH2O）可调，最大呼气压力应能达到6.5～7kPa（70cmH2O）；11、吸气压力： 吸气压力0～7kPa（70cmH2O）可调，最大吸气压力应能达到6.5～7kP（70cmH2O）12、拥有质量体系认证证书（或13485认证）；13、工作噪音：＜75dB(A)。14、体积：292mm*279mm*419mm(高 x 宽 x 长)；15、重量：小于等于11kg（不含选配件）；16、配备可升降式移动台车；17、整机原厂全免费保修三年。 | 95000 | 首次挂网
5 | L20210612 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 1 | 1、设备用途：用于14C尿素呼气试验中，检测是否存在幽门螺旋杆菌感染；2.仪器性能；2.1采用双道采集数据；2.2 双测量室，同时测量2个样本；2.3无需淬灭校正；2.4 自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果；2.5 自动故障诊断2.6自动扣除本底计数2.7自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机2.8采用卡式进样；2.9所有线路板均高度集成，便于维护和维修2.10使用13×4 cm大尺寸液晶显示屏；2.11本底计数率＜40 min-1；2.12计数精密度：符合统计涨落的理论期望值2.13 8小时稳定性误差≤10%；2.14计数容量无限制；2.15测量时间仪器自动选定250S；2.16 功耗≤20VA；2.17尺寸：330×320×230 mm；2.18净重：≤12 kg；2.19仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告；2.20可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS,PACX等系统；3.定标质控；3.1 测试效率标准卡，测试结果应在标示值的±30%范围内；3.2 仪器标定本底，实际本底值（BGC）应不超过250。4.数据处理；4.1 CPU：InterI3以上；4.2 硬盘：500GB或以上，可对底层原始数据、原始图像备份；4.3 内存：4GB或以上；4.4 操作系统：WindowsXP/7/10；4.5 安装有2007以上office | 2300 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：