## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年06月18日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210522 N20210131 N20210130 | 病人交换床 | 11 | 一、基本要求：1．总长度：3570mm；总宽度：640；床面板尺寸：2000×550mm；背部升降：0°～≥70°；整体升降：660～950mm2．背部折起角度：0～60°；3. 由担架和B型输液架组成。二、工艺要求：1. 焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，保证长久使用稳固；2. 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；3. 采用静电喷塑工艺，提高病床整体的防腐蚀性能；4. 塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工 生产质量。三、床面板：背部的升降采用手控气弹簧，可以任意调节升降角度。四、护栏：PE塑具成型的活动护栏，翻转式升降。五、丝杆：1. 手摇把：内置φ8mm钢芯，ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手；2. 回旋体：锰钢合金材料3. 采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；六、输液架：304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计，轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。七；整床原厂全免费保修五年 | 57200 | 二次挂网
2 | L20210519 | 联体式牙科综合治疗台 | 3 | （1）.牙科椅；1．1最低椅位450±10mm,最高椅位790±10mm;椅位载重量≥135kg(不含治疗机)；椅位升降速度≥8mm/s,升降十分平稳；坐垫后倾角度≤10°；靠背俯仰97°至170°。1．2头枕可调整，头枕伸缩长度≤120mm,头枕前倾角度20°，后倾角度40°。1．3整机噪音≤70分贝，传动电机采用静音直流电机，。1．4手控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统。1．5符合人体功能学的原理。整机椅面采用超纤皮革，。1.6 配置包含独立配置的原厂病患头枕、腰枕。1．7全部采用低电压控制，操作电压在24V。安装椅位互锁安全功能。(2)．治疗机；2．1全电脑控制、平面操作开关面板。2．1．1椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾功能。2．2热水器控制：点动操作开、关，具有自动恒温关闭功能。2．3漱口给水控制：点动操作开、关，自学习定量给水设定功能。2．4痰盂冲水控制：点动操作开、关自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。2．5 X 光看片灯控制：手动操作开、关。2..6侧箱双立柱设计，将口腔灯立柱与固定病患用漱口杯、纸巾盒立柱独立分开。(3)．器械盘；1.配置一套三用喷枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。配置易清洁器械盘一套及观片灯。2.挂臂式器械盘摆臂设计。3.助手侧置;4.一支强吸，一支弱吸，一支三用枪，带副控助手操作系统。5.吸唾管能轻易取下清洁消毒。6.冷光LED口腔灯;7.感应LED口腔灯，白、黄两种光源可调试，光强8000-25000LUX，在距光源700mm照明区内温升≤8℃，色温：≤6000kelvin;8.二次高温烧制痰盆。9.配置可调式医生座椅一把，可调节高度。10.医师椅最大载重量≥135KG；（4）：标准配置部分：1.自动、恒温漱口给水系统 一套；2.三用枪（冷、热）各一支；3.强、弱吸唾器各一套；4.口腔冷光灯一套；5.直流观片灯一套；6.玻璃盂盆一套；7.手机净水系统一套；8.医生座椅一张；9.总电源开关一套；10.独立头枕一个；11.独立腰枕一个。(5)整机原厂全免费保修五年； | 96000 | 二次挂网
3 | L20210502 | 关节镜 | 2 | 一、总体要求： 1、要求所有关节镜设备及手术器械均为同一原装进口品牌。2、湖南省内关节镜装机量大于50套，厂家人员常驻湖南不少于三人，充分保证售后服务。 二、设备参数要求： 1、HD关节镜，视野角可达105度 ，30°×4mm关节镜；.2、蓝宝石物镜，高硬度，抗划伤、划痕；3、可变焦关节镜，杜绝术中起雾现象，可用于膝、肩、髋等关节镜手术使用；.4、特殊玻璃，金属焊接工艺，密封，防雾，可高温高压消毒；5、厂家能够提供前、后交叉韧带重建耗品服务支持；6、厂家能够提供半月板缝合技术耗品服务支持；7、厂家能提供肩、髋、肘等关节技术耗品的服务支持。 | 98000 | 四次挂网
4 | L20210419 | 心电图机 | 1 | 1. 标准12导联，十二导联同步采集，同步记录；2．主机可独立完成标准12导联心电图采集、分析及12道心电图打印；3. 定标电压1mV±1%。（需提供注册证或检测报告）；4. 输入电压范围：各导联不小于（0.03~5）mV,且所有记录波形无失真。（需提供注册证或检测报告）；5. 彩色且具备触摸操作功能显示屏，使用方便，可显示背景彩色坐标网格；6. 支持一键式快速采集心电图波形，分析，优选，记录功能； 7. ≥210mm宽记录纸，同时兼容卷纸和折叠纸，均可放进纸舱内；8. 主机内置存储器可存储 490组以上的心电图及分析数据；9. 网络传输方式无线（5G WIFI），配备传输附件，能与医院信息系统连接；10. 主机自带固定按键式全键盘，也可外接全键盘输入；11. 自诊断功能，具有设备自诊断及故障提示功能；12.具备起搏脉冲显示功能（需提供注册证或检测报告）；13. 检查方式：12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查；（需提供注册证或检测报告） 14. 记录方式：自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式（需提供注册证或检测报告）；15. 分析结果：手动及自动记录时均可打印心电分析结果，并可设定是否输出分析结果；16. 分析报告：具有支持诊断和方便教学的；17．可根据被检者性别、年龄，进行差异性分析，具备4级诊断，约260种自动分析结果；18. 具有采集前10秒的数据回顾功能；19. 记录日志：可打印当天、指定日期或全部心电图日志列表；20. 波形缩略图：在测量波形画面，可以显示波形缓冲略图和心电波形。测量波形画面可以追溯显示暂时保存在内部存储器的最多1分钟的波形数据；21. 心电图机具有密码保护功能；22. 内置可充电锂电池及充电器；23. 自动分析功能、产品安全要求。须符合YY0782-2010《医用电气设备 第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求》的标准要求。（需提供注册证或检测报告）；24.电子兼容性要求：须符合YY0505-2012的要求。（需提供注册证或检测报告）；25. 配备原装心电导联及肢导联各三套；26. 配备移动网卡2个，可与医院信息系统进行对接传心电图；27.配备扫码枪，可扫码输入患者信息；28.整机原厂全免费保修三年。 | 35000 | 四次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：