## 医用设备小额采购清单
医用设备小额采购清单 2021年07月16日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210327 L20210710 | 床垫 | 30 | 1、规格：80mm厚，长宽与床相匹配；2、面料：防水牛津布，透气、耐磨；3、内褥：60mm厚、28°高密度海绵+20mm环保椰棕，抗菌处理具有防霉防菌耐磨功能、透气透水性好、环保，久用弹力依旧;4、床垫采用弧形转角设计；5、床垫套易清洁，可拆洗（提供样品）;6、整套用品原厂全免费保修一年。 | 9000 | 首次挂网
2 | L20210620 | 医用电热湿化器 | 1 | 1、温度：加热丝模式 25℃~39℃； 2、加热板最高温度：<85℃； 3、无加热丝模式：23℃~37℃； 4、加热盘热切断：120±5℃； 5、最大水量：230mL； 6、工作环境温度：18℃~26℃； 7、工作压力：≤2kPa； 8、显示窗口数字闪烁：患者口温度>40℃； 9、流量：180L/min ； 10、H：患者口温度≥50℃； 11、压降：<300Pa； 12、L：患者口温度≤10℃； 13、电源：220VAC 50Hz； 14、ER2：温度传感器有故障或脱落；15、功率：150W； 16、ER3：加热盘传感有故障或脱落； 17、体积：135mm(W)*145mm(H)*155mm(D)±10%； 18、重量：3.2kg; 19、整机原厂全免费保修三年。 | 9500 | 首次挂网
3 | L20210703 | 医用加压器 | 1 | 1.电压：AC200V-240V，50/60Hz； 2.功率：80W； 3.压力调节：0-250mmHg，可预设工作压力，实际压力高于预设值，自动停转，低于预设值，自动启动；4.流量调节： 0-2200ml/min； 5.显 示 窗：具有预设压力和流量、实际压力和流量数码显示，全程实时监控工作压力和工作流量； 6.工作模式：恒流/脉冲；7.报警方式：声光报警； 8.配件消毒：泵管及压力传感器均可浸泡、熏消、高温高压消毒灭菌；9.使用范围：用于泌尿外科腔镜手术液体灌注，也可用于关节镜、腹腔镜、胆道镜、宫腔镜等手术的液体灌注;10.整机原厂全免费保修三年。 | 25000 | 首次挂网
4 | L20210401 L20210702 | 移动血氧监护仪 | 3 | 一、基本要求：1、设备适用范围：对血氧饱和度 (SpO2)、脉搏率、灌注指数连续的无创监测。适用于处于运动和非运动状态下成人、儿童和新生儿患者；2、原装进口设备，采用数字脉搏碳氧血氧测量技术。 二、主要技术规格要求：1.测量范围 1.1 SPO2 ：1-100%;1.2 脉搏率：25—240次分钟;1.3 血流灌注指数 （PI）：0.02—20%；2.准确度及灵敏度 2.1 SPO2 70_100%, 无体动时， 成人、儿童：2%， 新生儿3%：体动时，成人、儿童：3%， 新生儿3%；低灌注时：成人、儿童 、 新生儿3%。2.2 脉搏范围：25—240次分钟，无体动时，3次/分钟%；体动时，5次/分钟%；低灌注时, 3次/分钟%；2.3 可准确监测先天性紫绀型心脏病（患者血氧饱和度低于60%）;2.4 PI 可以改善手术和危重症低血流灌注期间的末梢血流循环管理;2.5 具备灵敏度设置：三种;2.6 具备快速血氧跟踪监测模式。 3.分辨率 3.1 氧饱和度（%SPO2）：1% ;3.2 脉搏率 (bpm)：1bpm;3.3 显示：不同颜色显示SPO2和脉搏数值，便于区分。4.机器性能 4.1 轻便手持，重量≤0.5千克，具备防摔功能;4.2 电池连续工作时间≥24小时；4.3 使用通用AA电池，电池容量可在机器上显示。5.报警 5.1 高低饱和度和脉搏率（SPO2范围1-100%， 脉搏率25-240bpm） 报警；5.2 传感器状态、系统故障和电池电量低报警；5.3 声音和可视报警。6.数据显示及存储 6.1 数据显示：SPO2、脉搏率、血流灌注指数（PI）、报警状态、状态消息；6.2 可提供≥72小时的趋势数据存储。7.输出接口:可传输数据，进行数据下载。三、整机原厂全免费保修三年。 | 15000 | 首次挂网
5 | L20210621 | 人体成分分析仪 | 1 | 1、人体成分分析，含水分、蛋白质、无机盐、体脂;2、全面营养状态评估，机体综合脂肪、内脏脂肪、肌肉含量; 3、组织内、外水分分析;4、使用操作简便，无创;5、整机原厂全免费保修三年。 | 48000 | 首次挂网
6 | N20210124 | 双目显微镜 | 4 | 1、原装进口；2、双目；3、长效白光LED光源，寿命≥20000小时;4、目镜≥10X22MM； 5、物镜转盘≥五孔; 6、物镜PLAN:X4、X10、X40;7、整机原厂全免费保修三年。 | 34000 | 首次挂网
7 | N20210217 | 半自动石蜡切片机 | 1 | 1、半自动切片；2、半刀切片同时有自动进样和回缩；3、有0位指示的精准定位系统；4、切片厚度设定范围0.5-100m ；5、修块厚度设定范围：1－600m；6、水平进样：28mm±1mm；7、垂直样品行程≥70mm；8、样本定位：水平8º，垂直8º；9、步进马达进样系统。10、整机原厂全免费保修三年。 | 95000 | 首次挂网