## 签字模板
医用设备小额采购清单 2021年08月2日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
5 | L20210111 | 医用洁净工作台 | 1 | 一、技术参数:1 外部尺寸≥（L×D×H）1060*620*1850mm；2 内部尺寸≥（L×D×H）938*530*650mm；3 额定功率：750 W；4 气流流速：0.30～0.45m/s；5 紫外灯功率：18W；6 LED日光灯功率：12W;7 前窗玻璃最大开口高度：400mm；8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；9 工作台到地面高度：750mm；10 噪音≤65dB(A)；11 风机，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；13 照明：≥350lx；二、结构特点:1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；3 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；4 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；5 工作区台面为不锈钢材质，；6 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；7 控制面板采用轻触式开关；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；8 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-，行程范围内任意高度悬停；9 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，10 紫外灯延时5S开启，11 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；12 脚轮设计，方便柜体移动与固定；13 整机原厂全免费保修三年。 | 10000 | 三次挂网
6 | L20210707 | 超声刀手柄 | 3 | 1、作为能量转换器，连接发生器和刀头后，能广泛应用于头颈外科，胸外科，普外科，泌尿外科，妇产科等科室，及其开放和内镜手术，满足术中切割、凝闭、抓持、分离的需求。 2、震动频率为每秒 55.5KHZ。3、可以将电能转换为机械能，从而传递给刀头进行切割凝闭，震动幅度可以在 60um-100um 之间调节。 4、 手柄需内含智能芯片，能记载使用的历史记录。5、可以通过主机，自动提供系统诊断及反馈，快速找出故障，并且图形方式直观的反馈。 6、配有检测棒等检测工具。 7、配有扭力扳手等工具。 8、配置清单∶手柄线一根。 9、所投产品必须保证与原超声刀设备无缝隙配套。10、产品原厂全免费保修三年。 | 90000 | 二次挂网
7 | L20210709 | 产后康复治疗仪 | 1 | 1、电源电压：AC220V±22V；2、电源频率：50Hz±1Hz；3、基本脉冲频率：800Hz±5%；4、调制波形与频率：梯形波0.5-10Hz，三角波1-20Hz，钟形波0.5-10Hz；催乳系统调制波频率：1.1-7Hz±5%；子宫恢复系统调制波频率：0.85-2.8Hz±5%；术后镇痛系统调制波频率：1-6.4Hz±5%；乳腺小叶增生系统调制波频率：1-6.4Hz±5%；5、输出脉冲宽度为：0.4ms±5%；6、单个脉冲电量：＞7μc；7、单个脉冲能量：≤300mJ；8、开路输出电压峰值：≤500Vp-p；9、最大输出幅度有效值：≤40V；10、治疗仪的治疗时间为有默认定时和手工定时两种方式，默认定时时间为25分钟，手工定时的时间范围是5-65min，误差为±15秒；11、四块液晶显示屏显示，多组治疗处方，中文菜单式操作，治疗时，各个通道设置的治疗处方、治疗时间及强度均显示在液晶屏上；12、有四路独立运行的治疗输出通道，能量输出范围1～260级；13、加热温度的设定范围是37℃-42℃，液晶显示屏实时显示所设定的温度，实时温度的分辨率为0.1℃；14、治疗处方≥11个：且有腹直肌分离治疗功能;15、仪器安全性能符合YY0505电磁兼容试验要求;16、推车式结构；17、整机原厂全免费保修三年。 | 35000 | 二次挂网
8 | N20210102 | 等离子体空气消毒器 | 1 | 1.最大适用空间：100m3;;2.温湿度检测：实时显示室内温度、湿度;3.等离子体电子密度：5.85×1017-8.02×1017m-3;;4.等离子体的电源：可随排风量的大小来自动调节;5.风速及工作模式：风速三档可调，手动、常开、定时三种工作模式;6.消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》规定；7.控制方式：定时控制程序数量≥8组，每组能选三种时段；8.消毒效果：白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；自然菌的消亡率≥90%，消毒时臭氧浓度：≤0.1mg/m3（提供检测报告）;9.循环风量（m3/h）：≥1000;10.报警提示功能：等离子体故障报警、滤网过期提示功能;11.查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间;12.产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告）；13.噪声dB（A）：≤55;14.待机功率：≤1W;15、整机原厂全免费保修三年。 | 5000 | 二次挂网