## 签字模板
医用设备小额采购清单 2021年08月13日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20210109 | 器械打包车 | 4 | 1、304不锈钢材质；2、规格尺寸150*100*80厘米，二层设计，实地定制 ；3、车轮减震防撞击 ；4、整车原厂全免费保修5年。 | 11000 | 首次挂网
2 | N20210121 | 内镜回收转运车 | 6 | 1、304不锈钢材质；2、规格尺寸150*100*80厘米，五层设计，实地定制；3、回收车全密闭带锁，转运车有防跌落护栏，减震防撞击；4、 整车原厂全免费保修5年。 | 28000 | 首次挂网
3 | N20210125 | 心电图机 | 2 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5～40℃和相对湿度25%～80%的环境下正常工作；1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。二、 ECG输入：2.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集；2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）；2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）；2.4 频率响应：0.05-150Hz (-3db)；2.5 定标电压：1mV±2%；2.6 耐极化电压：±600mV ；2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p；2.8 时间常数：≥3.2 s；2.9 共模抑制比：≥121dB（ AC 滤波开启）;≥115dB（ AC 滤波关闭）；2.10 输入电流：≤0.01μA；2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能；2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能；2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言。 三、波形处理：3.1 A/D转换：24bit；3.2 采样率：1000Hz/秒/通道；3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）；3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能；3.5 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能；3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。 四、存储器：4.1 设备内置存储器，存储病历800例；4.2 数据可通过SD卡、USB口导入导出；4.3 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间。 五、 显示器：5.1 显示屏，支持显示背景网格；5.2 显示信息：同屏显示12导同步心电波形；5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等。 六、记录器：6.1 热敏式点阵打印机；6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ；6.3 记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1 ；6.4 记录纸规格：支持卷纸或折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm或215mm；6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印；6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等；6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告6.8具备在无网格纸上打印网格功能。 七、功能：7.1 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率；7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示；7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能；7.4 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择；7.5 自动模式下可以支持10-60S时间的采集，记录，存储，传输；7.6 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告；7.7 长时间波形冻结功能；7.8 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息；7.9 可以选配心电向量功能 7.10可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理。 八、外部输入接口：8.1 USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口；8.2 支持内置WiFi（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网，8.3 支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求；8.4 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息。 九、便携：外部隐藏式提手或专用背包，便于携带。 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz；10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 。 十一、、整机原厂全免费保修3年。 | 38000 | 首次挂网
4 | N20210135 | 可视喉镜 | 2 | 1、显示屏：≧3.5"LCD非触摸显示屏，分辨率≧640*480，视频宽高比4:3,背光LED灯数≧6；2、摄像头：分辨率≧1600*1200，视角≧60°，功耗≦130mW；3、电池：锂离子电池，容量≧3200mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min；4、电源：USB接口,充电器输入100~240V,充电器输出5V/1A；5、工作环境：温度5～40℃，湿度20%～80%，大气压力86～106KPa；6、整机重量：≤350g； 7、工作距离：30～90mm；8、光源：色温≧2300K；照度≧400lx；9、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧180°，左右旋转角度范围≧180°；10、防雾功能：无需预热，开机即可防雾；11、拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像；12、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；13、手柄：人体工程学设计，舒适、抑菌、便携；14、存储：内置8G存储记忆卡；15、产品通过FDA认证和CE认证； 16、整机原厂全免费保修3年。 | 48000 | 首次挂网
5 | N20210108 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；2、设置温度与皮肤温度分屏显示；3、独立的超温保护系统；4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；5、婴儿床四周的有机玻璃档板可拆卸；6、产品具有自检功能，多种故障报警提示；7、前面板具有温度校正功能；8、具有肤温传感器脱落报警提示功能；9、具有数据储存功能；10、具有APGAR评分计时功能；11、具有RS-232接口；12、基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架；13、工作电源：AC220V/ 50HZ；14、输入功率：≤600VA ；15、控温方式：预热、手控、肤温三种控制；16、肤温控温范围：32℃～37.5℃；17、肤温显示范围：5℃～65℃；18、控温精度：≤0.5℃；19、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；20、床面温度均匀性：≤2℃ ；21、辐射箱水平角度：0°、30°、60°双向转动；22、婴儿床倾斜角度：前后倾斜共五档可调；23、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示；24、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等；25、整机原厂全免费保修3年。 | 10000 | 首次挂网
6 | N20210118 | 负极板回路垫 | 1 | 1、电容式负极回路，具有平行板电容结构；2、工作模式：重复使用\非直接接触式,正反双面通用；3、回路垫电容阻抗：在环境温度 23℃+5℃、频率 460kHz 条件下，电容阻抗≤150Ω；4、产品线必须做到可满足成人手术需求；5、负极板回路垫导线要满足医院现有所有高频电刀的接口，规格：长度≥4m；6、可有效防止电灼伤事故发生，确保手术安全；7、可适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对负极板过敏的患者使用；8、负极板回路垫主体原料由制作医用体位垫的高分子凝胶制成，医用体位垫具有良好的弹性和生物相容性，可有效防止压疮的形成；9、不会对 X 光透视产生任何影响；10、内置电极为纯金属网孔状电极，具有很好的融胶性；11、符合ISO:13485质量管理体系，拥有CE及FDA证书；12、整机原厂全免费保修3年。 | 20000 | 首次挂网
7 | N20210134 | 气动取皮刀马达 | 1 | 1、取皮机手机重量小于750克,工作气体压力，6.3--7.7公斤/平方厘米。 2、工作气体要求：1)高纯度干氮气，手机转速：不小于4000转；2）马达设计：自冷式旋叶气动马达；3）取皮宽度可以调节，最大取皮宽度:10.2厘米，取皮厚度可以调节，最厚取皮宽度:0.76豪米，最薄取皮厚度:0.05毫米，每一取皮调节厚度:0.05毫米。 3、取皮机手机可以高温高压消毒。 4、整机原厂全免费保修3年。 | 48000 | 首次挂网
8 | L20210712 | 污物运送车（定制） | 1 | 1.采用优质不锈合金钢1.0mm厚不锈钢板及不锈钢管精制而成.可保用15年以上不生锈. 管材护栏，用二大二小脚轮，前定向后万向，万向轮带刹。2.焊接和整体结构应牢固，焊缝应平整光滑。3.焊接完工处理后，达到整体抛光效果。4.规格：1140*820*925mm。5. 整车原厂全免费保修5年。 | 2800 | 首次挂网
9 | L20210713 | 单立柱托盘（定制） | 6 | 1. 规格620*400*(800-1200)mm；2. 该产品配置不锈钢手术托盘一只，采用304不锈钢板材精制而成；3. 托盘主支撑架管采用Φ32*1.2的不锈钢圆管精制而成，强度大，坚固耐用，底架采用Φ32*1.2的不锈钢圆管弯制而成，外型美观；4. 托盘活动支架采用Φ22*1.2的不锈钢圆管精制而成，托盘下方采用13*25*1.0不锈钢矩管作边框，托盘可自由取动，体现人性化设计；5. 托盘离地高度可在850至1200范围内任意调节，采用梅花手柄作为锁紧装置，可随意锁紧，安全可靠；6. 配4只3寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。7.、整盘原厂全免费保修3年。 | 6000 | 首次挂网
10 | L20210714 | 不锈钢器械推车（定制） | 4 | 1.采用优质不锈合金钢1.0mm厚不锈钢板及不锈钢管精制而成.可保用15年以上不生锈. 管材护栏，配三寸万向轮，其中对角装刹车轮。2.焊接和整体结构应牢固，焊缝应平整光滑。3.焊接完工处理后，达到整体抛光效果。4.规格：900*700*800mm 5.整车为二层无抽屉，三面栏杆，左侧带推手。6.、整车原厂全免费保修5年。 | 6400 | 首次挂网
11 | L20210715 | 器械送物车（定制） | 1 | 1.采用优质不锈合金钢1.0mm厚不锈钢板及不锈钢管精制而成.可保用15年以上不生锈. 管材护栏，配三寸万向轮，其中对角装刹车轮。 2.焊接和整体结构应牢固，焊缝应平整光滑。3.焊接完工处理后，达到整体抛光效果。4.规格：1000*600*1350mm 5.整车为三层无抽屉，三面栏杆，下面两层高为400mm，上面一层是350mm，左侧带推手。6.整车原厂全免费保修5年。 | 2800 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：