## 签字模板
医用设备小额采购清单 2021年08月19日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210618 | 杂交仪 | 1 | 1、样本容量：30/60/90人份；2、反应室A、B、C温度显示分辨率：0.1℃；3、反应室A、B、C工作温度范围：25℃-45℃，可调；4、反应室A、B、C温度控制精度：±0.5℃；5、反应室A、B、C升温速度：应≥10.0℃/min；6、反应室A、B、C降温速度：应≥5.2℃/min；7、排液速度：85±10ml/min；8、移液精度：在一套反应室内，移液装置加样的平均量应为500μL±15μL；9、交叉污染率：为零；10、液体残留量：为零；11、最大工作噪声：≤65dB(A计权)；12、不防浸液。 | 1500 | 首次挂网
2 | L20210619 | 阴道炎自动检测工作站 | 1 | 1、全自动化检测：集加样、温控、检测、报告输出、数据统计为一体。2、检测容量大：每次装样48人份，可按24人份一组添加，同时样本也可以随到随检；2个样本架可交替使用；3、检测指标：过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶以及PH值六个生化指标检测；4、检测后数据信息化管理：USB接口、双向通讯，可与医院信息管理系统连接；5、检测流程的实时状态监控：可实时监测每一个标本的检测过程；6、检测灵活性：可根据临床要求对温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定；7、检测安全性：吸液量准确，非接触式加样，检测完成后废试剂板和针头自动进入收集盒；8、试剂设计了空白对照检测点，能实时消除标本本身颜色对检测结果的影响；9、温度反应准确性高，在完全密闭的条件下完成10min的温浴反应；10、PH孔样本是在温浴完成后添加的；11、具有完善的故障自恢复功能和报错提醒功能；12、颜色判读在密闭的暗室中完成；13、可以和镜检系统做无缝对接，生成图文并茂由镜检和功能检合并的更完整的检测报告；14、可同时完成6个项目的检测，具体为过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶及乙酰氨基葡萄糖苷酶及pH值。 | 1500 | 首次挂网
3 | L20210704 | B型超声探头 | 1 | 1、声工作频率：声工作频率与标称频率的偏差应在±15%范围之内； 2、标称频率：7.5MHz，频率范围：5 MHz- 12MHz；3、探头原厂全免费保修一年。 | 40000 | 首次挂网
4 | L20210705L20210804 | 血气分析仪 | 2 | 1、测量参数：pH、PO2、PCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct（能够同时测量Na+、K+、Ca2+、Cl四项）;2、测量范围：pH：6.00-8.00；PO2：0-760mmHg；PCO2:0-150mmHg K+:0.0-20.0mmol/L；Na+:0-210mmol/L； Cl-:0-250mmol/L Ca2+:0.00-5.00mmol/L Hct:0-85% ；Lac:-1-40mmol/L;3、计算参数：总计算参数≤26项：“Base(Ecf)、HCO3-(P,st)、ctHB、SO2、AG(K+)、Ca2+ (7.4)、RI、tO2、tO2(a-v)、PO2(A)、PO2(A-a)、PO2(a/A)、PH(T)、PO2(T)、PO2(A,T)、 PO2(a/A,T)、PO2(A-a,T)、 PCO2(T)、RI(T)、”等;4、测试原理：使用选择性微电极法，采用高科技的微型电化学技术（厚膜技术），实现单一电极盒完成多项参数的检测;5、测试卡类型：多人份测试的电极卡（100/200/300人份）：可根据科室需要自由选择，测试卡上机后能使用30天,试剂包和测试卡独立包装;6质控：A、传统液体质控，能提供4个水平的专业质控（选配）。 B、质控不消耗测试次数;8、定标：自动2点液体定标，每8小时进行一次定标，可自行设定定标时间间隔和频率，可更改为间隔2或4小时；9、采血量≤70ul ；10、环时间≤120秒；11、进样方式：自动封闭式吸入进样；12、样本方式：适合多种样本方式如注射器、毛细管、血气采血针的进样；13、电源：交直流电两用，内置电池在断电时可连续检测10个样本（包括所需全部的冲洗、定标、测量和打印时间）；14、操作界面：彩色大触摸屏，原厂中文语言菜单，Windows XP操作系统，具有操作视频教程；15、重量≤8.5k；16、开机时间≤3分钟；17、数据输出：内置热敏打印机；18、数据储存：可存储超过5000个资料，包括500个测试结果，500个质量控制结果等，DVD-ROM可下载数据；19联网功能：配备有各种国际标准接口如：RJ45、USB接口等。 | 3000 | 首次挂网
5 | L20210720 | 彩超探头 | 1 | 1、C1-5-RS宽带2.0 – 5.0MHz凸阵探头，用于腹部、妇产、泌尿、小儿等，要求与科室现有主机兼容;2、探头原厂全免费保修一年 | 98000 | 首次挂网
7 | L20210805 | 检查床 | 1 | 1、床体长度1900±50mm;2、床体宽度680±50mm；3、离地面最低高度500~700mm;4、整体重量70kg±2kg；5、安全载重1350N；6、电压AC220V，50Hz/60Hz，功率15~80w；7、床体原厂全免费保修五年。 | 6000 | 首次挂网