## 签字模板
医用设备小额采购清单 2021年08月26日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
3 | N20210125 | 心电图机 | 2 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5～40℃和相对湿度25%～80%的环境下正常工作；1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。二、 ECG输入：2.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集；2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）；2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）；2.4 频率响应：0.05-150Hz (-3db)；2.5 定标电压：1mV±2%；2.6 耐极化电压：±600mV ；2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p；2.8 时间常数：≥3.2 s；2.9 共模抑制比：≥121dB（ AC 滤波开启）;≥115dB（ AC 滤波关闭）；2.10 输入电流：≤0.01μA；2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能；2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能；2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言。 三、波形处理：3.1 A/D转换：24bit；3.2 采样率：1000Hz/秒/通道；3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）；3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能；3.5 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能；3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。 四、存储器：4.1 设备内置存储器，存储病历800例；4.2 数据可通过SD卡、USB口导入导出；4.3 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间。 五、 显示器：5.1 显示屏，支持显示背景网格；5.2 显示信息：同屏显示12导同步心电波形；5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等。 六、记录器：6.1 热敏式点阵打印机；6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ；6.3 记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1 ；6.4 记录纸规格：支持卷纸或折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm或215mm；6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印；6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等；6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告6.8具备在无网格纸上打印网格功能。 七、功能：7.1 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率；7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示；7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能；7.4 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择；7.5 自动模式下可以支持10-60S时间的采集，记录，存储，传输；7.6 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告；7.7 长时间波形冻结功能；7.8 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息；7.9 可以选配心电向量功能 7.10可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理。 八、外部输入接口：8.1 USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口；8.2 支持内置WiFi（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网，8.3 支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求；8.4 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息。 九、便携：外部隐藏式提手或专用背包，便于携带。 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz；10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 。 十一、、整机原厂全免费保修3年。 | 38000 | 二次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：