## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年08月27日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210812 | 人体成分分析仪 | 1 | 1、测量方法:多频率生物电阻抗分析法；2、电极方法:8点接触式电极；3、测量部位:全身、节段测量（双上肢、上下肢、躯干） ；4、测量项目:身高、体重、体质量指数BMI、身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、骨骼肌、体脂百分比、去脂体重、基础代谢率、腰臀比、腹围、肥胖度、生物电阻抗（每个节段和每个频率）等指标, 进行肌肉脂肪分析、 肥胖分析、 肌肉均衡分析、 节段脂肪分析、内脏脂肪等级、目标控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、热量、运动量消耗）、人体成分测试历史记录；5、测量电流:约300μA以内; 电源电压:AC100~240V、50/60HZ；6、显示屏:大于或等于7英寸彩色液晶屏（480*800像素）；7、提示音及语音向导:按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能 ；8、数据存储及备份:通过输入ID号可储存结果不低于100,000次，可用USB存储设备备份和恢复设备检测的数据；9、内部接口:键盘、触摸屏、电脑远程操作；10、外部接口:RS-232C 1个, USB主机接口2个,USB从接口1个,LAN接口(10T)1个,蓝牙接口1个、无线接口1个 ；11、打印机:激光/喷墨打印机；12、外形尺寸:大于或等于356*796*995（W*L*H、±20MM）;13、仪器重量:小于20KG; 14、测量范围:100~950Ω; 15、测量时间:小于1分钟;16、 测量体重:10~250 KG；17、身高仪:连接人体成分分析仪，直接进行测量，标配；18、输入身高:95~220CM; 19、适用年龄:3-99岁；20、重点检测项目:内脏脂肪等级、肥胖度、建议的热量摄入、运动热量消耗；21、报告纸类型:体成分报告纸、儿童报告纸；22、整机原厂全免费保修3年。 | 99000 | 首次挂网
2 | N20210114 | 电子视力检测仪 | 1 | 1、自主智能视力测试，与体检系统对接自动传输数据； 2、具有自主智能视力测试功能；3、检测者可根据随机显示的视标进行测试；4、检测通过控制遥控器上的方向键自主应答；5、准确精密，使用距离为1m~6m ； 6、调整方便，最小距离为1m；7、用高分辨液晶屏幕，最小点距0.248mm ；8、视标排列与传统视力表一样,符合国家标准；9、随机给出视标方向；10、数据筛选导出，追溯检测过程；11、环境温度：10℃-30℃；12、相对湿度：≤80%；13、大气压：70kPa-106kPa；14、供电电源：AC： 220±22V，50Hz±1 Hz；15、输入功率：≤400W； 16、预热时间：≤5分；17、仪器重量：毛重20Kg; 18、可与体检系统数据对接，实现数据自动传输；19、整机原厂全免费保修3年。 | 19000 | 首次挂网
3 | N20210122 | 可穿戴持续动态心电装置 | 5 | 1、供人体动态单导心电数据采集、记录和存储用；2、导联方式：单通道2极导联，正极为靠近按键一侧电极；3、动态输入范围：对于叠加了±500mV的直流偏置电压，以125mV/s的速率变化的，幅度为20mV（峰谷值，增益5mm/mV）的差模电压，具备响应和显示的能力。时变输出信号的幅度等效到输入的变化＜10%或者50μV（取最大值）,属于数字式记录仪； 4、输入阻抗:在频率为10Hz，振幅为5mV（峰-谷值）的正弦测试信号下，输入阻抗应高于10MΩ。在±500mV的直流偏置范围内也应满足此要求；5、共模抑制：对于网电源频率下的正弦信号，共模抑制至少为60dB，对于2倍网电源频率的信号时，则至少45dB；6、增益精确度：对于所有可能的增益（20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV），输出信号等效到输入的测试信号，最大振幅误差为±10％;7、增益稳定性：设备开机1min后，增益变化在24h不能超过3%；8、系统噪声：当输入端通过一个51kΩ电阻和47nF电容的阻容并联网络串接各患者电极时，等效到输入的内部噪声在任意10s内都不能超过30μV（峰-谷值）；9、频率响应：对于频率在0.05Hz~55Hz之间的正弦信号，其响应幅度应在5Hz时响应幅度的140%~70%之间（+3dB~-3dB）；10、最小检测信号：当走速设为25mm/s、增益为10mm/mV时，施加一个10Hz、50μV（峰-谷值）正弦信号，应能够产生出一个明显可见的偏转；11、持续工作时间：电池满电的情况下可持续检测时间＞24小时。当内部电源的电量过低时，设备以红色指示灯进行指示；12、起搏脉冲显示能力：具有能在植入式心脏起搏器脉冲出现时记录心电信号的功能，产品的功能不会在植入式心脏起搏器运行时受到不利影响，可以记录植入式心脏起搏器的活动；13、产品24h内的总误差应不超过30s；14、产品所用增益（20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV）能在打印记录纸上显示；15、能正常采集记录ECG波形。数据存储于可穿戴持续动态心电监测装置内；16、数据传输：支持低功耗蓝牙（BLE）4.1传输协议，且兼容安卓系统5.0和IOS系统8.0以上的移动通信设备，在空旷无障碍空间典型传输距离至少为10m；17、存储格式：本地数据采用自定义格式存储；存储格式具体分配为采集参数记录区域、数据统计参数区域、事件标记区域、心电数据记录区域；18、应具备掉电存储功能；19、可提供用户事件标记功能；20、具有数据导出功能；21、1导联24小时数据传输时间不大于10min；22、支持导联脱落检测；23、可记录1导联心电数据;可记录剩余电量;可记录采集时间，波形走速最大误差±5%；24、室温24℃下，起始电量≤5%时，15分钟充电后，剩余电量≥20%;室温24℃下，2小时充电后，剩余电量达到100%;25、整机原厂全免费保修3年。 | 33000 | 首次挂网
4 | N20210104 | 医用冷冻箱 | 1 | 1、冷冻温度能够稳定在零下40度左右；2、控温方式：高精度微电脑温度控制系统；3、总容量大于200L；4、立式上下门双门；5、完善的超温报警功能，断电记忆，故障报警； 6、可配备双挂锁，安全可靠；7、整机原厂全免费保修6年。 | 9300 | 首次挂网
5 | N20210132 | 二氧化氮培养箱 | 1 | 1.工作环境温度：5-40℃; 2.电源：220V，50Hz; 3.容积：>180升; 4.标配隔板：4块; 5.温度控制范围：5-50℃ ; 6.温度控制精度：±0.1C; 7.温度报警：有; 8.保温方式：直热9.二氧化碳控制范围：0-20%; 10.二氧化碳控制精度：±0.1%; 11.二氧化碳浓度报警：有;12.二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%; 13.二氧化碳浓度控制：TC热导传感器; 14.具有程序自检功能; 15.断电自动启动：有; 16.显示控制：LED显示温度和二氧化碳浓度;17.HEPA过滤系统在关门后5分钟内达到100级洁净指标，每隔1分钟箱内空气自动过滤一次; 18.整机原厂全免费保修3年。 | 47000 | 首次挂网
6 | N20210215 | 光学显微镜及图像处理系统 | 1 | 1.高反差的相差图像能够近距离观察到细胞内部和活细菌，可以从10X到100X都能够进行相差观察，可以观察标本反射荧光成像; 2.除了集成的明场观察部件外，还能添加各种其他的模块化部件，如荧光、相差、偏光、暗场等，提高了系统的可拓展性，使用100W卤素灯投射照明光源能够满足多种成像和观察方式; 3.能够自动关闭光源,操作者离开超过30分钟后，显微镜会自动关闭透射光光源; 4.提供多种聚光镜，能够满足2X到100X（干镜）连续观察，从20X到100X的油式聚光镜; 5.中间位置的光强调节旋钮，左右手能控制荧光照明光闸微调旋钮可以安装在显微镜的左右手任意一边; 6.提供与显微镜配套的摄像系统，并提供图像处理软件及电子计算机; 7.整机原厂全免费保修3年。 | 95000 | 首次挂网
7 | L20210704 | B型超声探头 | 1 | 1、声工作频率：声工作频率与标称频率的偏差应在±15%范围之内； 2、标称频率：7.5MHz，频率范围：5 MHz- 12MHz；3、探头原厂全免费保修一年。 | 40000 | 二次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：