## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年09月02日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | N20210119 | 肠内营养泵 | 8 | 1、显示屏具有以下智能图标提示功能：1）启动定时功能时，显示图标；2）加温器与营养泵连接后，显示温度设置的数值；3）当供电方式为网电源时，显示电线接头图标；当以蓄电池供电时，显示电池电量图标；4）正常运转输液时，显示水滴图标和报警音量图标。 2、输注模式：普通模式、仿生模式、浓稠模式。3、磁性识别系统启动功能：可以连接一次性肠内营养供应管路（袋式泵管、针式泵管）配套使用，管路为非专机专用。4、输液速度和输液量设定和显示功能：输液速度设定范围：0~399ml/h，输液量设定范围：0~2999ml，总量为1~9999ml，误差应不超过±10%，可显示，可直接输入数字。5、加温器温度设置和显示功能：设定温度可显示。加热管路：电缆长度1.15m；加温范围：(33-41）℃，递增、递减量为0.1℃；温度误差：±2℃。6、预灌注功能。7、清除总量功能：当累计输液量大于等于输液任务值时，可按键清除累计输液量。8、报警功能:360°可视报警灯，声光报警 1）空管或堵管报警：会发出声音及文字显示警报，此时营养泵停止运行；2）加温器故障报警：会发出声音及文字显示警报，此时营养泵停止运行；3）转子故障报警：会发出声音及文字显示警报，此时营养泵停止运行；4）任务完成报警：会发出声音及文字显示警报，此时营养泵停止运行，进行归类；5）暂停超时报警：会发出声音及文字显示警报；6）电池低电量报警：会发出声音及文字显示警报。报警过程不影响营养泵的运行状态。9、整机原厂全免费保修6年。 | 23000 | 首次挂网
2 | L20210807 | 组织包埋机 | 2 | １、熔蜡缸>6L；２、流蜡速度可调；３、出蜡嘴≥1个；４、保存盒尺寸≥180*210*50mm；５、石蜡加和操作台温度可调；6、整机原厂全免费保修3年。 | 70000 | 首次挂网
3 | L20210810 | 旋涡混合器 | 1 | 1、电源 ∶220V; 2、功率∶ 50Ww; 3、转速∶2800转/分; 4、控制形式 ∶光控感应; 5、感应距离∶30cm; 6、工作方式∶连续、点触、调速; 7、工作台:碗型、平板型可调换; 8、外形尺寸∶170×120×170mm; 9、整机重量∶ 4.8KG; 10、整机原厂全免费保修3年。 | 2500 | 首次挂网
4 | L20210813 | 尿道膀胱镜 | 1 | 1、视向角：0°，侧式内窥镜; 2、工作长度：210 mm; 3、外鞘规格：26 Fr，与电切内窥镜可共用外鞘; 4、原厂全免费保修3年。 | 84000 | 首次挂网
5 | L20210720 | 彩超探头 | 1 | 1、C1-5-RS宽带2.0 – 5.0MHz凸阵探头，用于腹部、妇产、泌尿、小儿等，要求与科室现有主机兼容;2、探头原厂全免费保修一年。 | 98000 | 二次挂网