## Sheet1
医用设备小额采购清单 2021年09月18日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总额（元） | 备 注
1 | L20210901 | 医用低温保存箱 | 1 | 1、双独立制冷系统，采用HC制冷剂，进口压缩机，25℃环温时耗电量不大于11 kWh/24h。同时产品获得国家的节能认证和环保认证。一个制冷系统故障时，另一个制冷系统仍可长时间维持箱内温度-80℃。2、立式单开门，有效容积≥578L。3、≥10寸高性能LCD电容屏，触控敏锐，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时提醒用户。4、标配物联系统，物联APP随时随地监控设备运行状态，系统故障自诊断和报警。5、具有双锁设计，自带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。配有转锁钥匙锁，标配指纹锁功能；支持多用户共用管理一台冰箱。6、具有权限保护功能：密码保护、指纹模块（选配）、打卡模块（选配）支持多用户共用管理一台冰箱。7、低噪音，稳定运行噪音≤50分贝。8、设定温度在-40～-86℃范围调节，20点测试箱内温度均匀度≤±5℃，并通过国家质量检验部门检测，提供国家级均匀性检测报告。9、具有多重报警功能（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温过高报警、断电报警、后备系统故障报警）并有三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送短信报警）；多重保护功能（开机延时保护、密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护） 。10、具有独有的文件夹模块，可存放文件，放置马克笔。11、预埋5V冷链供电线，可选配5V冷链模块，实时监控箱内温度、环温、电压等数据。12、标配R485数据接口，可同计算机网线连接，显示箱内温度，监控设备状态。13、内外门五层密封结构，不易结霜。14、机器箱壳采用电锌板涂层；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板涂层，发泡层采用新型高性能VIP真空隔热保温材料。15、具有四个内门，可独立分别存取物品。16、25℃环温时，箱内温度降至-80℃≤180分钟。17、可通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等。18、可通过USB接口和网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱。19、配备电子温度记录功能，单独从箱内采集温度。20、配备USB，用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等，可储存数据10年以上。21、具有门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待。 22、标配2个测试孔和1个穿线测试孔，测试孔暗管穿线设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。23、整机原厂全免费保修5年。 | 80000 | 首次挂网
2 | L20210902 | 氦氖激光治疗仪 | 1 | 1、激光器类型：封离型氦氖激光器；2、工作波长：632.8nm；3、激光输出功率: 30 mW 40 mW 二挡输出；4、光纤输出末端功率: 13mWx2 ； 5、起辉电压：9 KV；6、光斑模式: 多模；7、稳定工作电流：18+/-1毫安；8、定时时间：0-99小时；9、工作电源：AC220伏+/-10% 50赫+/-1赫；10、工作环境： 环境温度:5~+40℃；11、相对湿度:≤80%；12、大气压力:860~1060hpa；13、外型尺寸：320×220×1050毫米，相关尺寸偏离不超过20mm；14、配有功率检测装置，可检测功率；15、配有圆筒型扩束镜，可调激光光斑的高低，又可放大激光光斑。16、整机原厂全免费保修3年。 | 30000 | 首次挂网
3 | L20210903 | 交换机 | 3 | 1、产品类型：千兆以太网交换机；2、应用层：二层；3、传输速率：10/100/1000Mbps；4、模块：每台包含4个SFP-GE-SX-MM850-D模块；5、交换方式：存储-转发；6、背板带宽：336Gbps/3.36Tbps；7、包转发率：87Mpps/144Mpps；8、MAC地址表：支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数；9、端口数量：52个；10、端口描述：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口；11、控制端口：1个Console口；12、二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持RRPP；13、路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPngOSPFV1/V2/V3；14、可堆叠，IRF2；15、支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN；16、QoS/ACL：支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向；17、网络管理：支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持SNMP（EImple NetworkManagement Protocol），支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统，支持WEB网管，支持系统日志，支持分级告警，支持IRF，支持NTP；18、安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD；19、电源功率：最小：18W，最大：41W；20、整机原厂全免费保修3年。 | 19800 | 首次挂网
4 | L20210904 | 交换机 | 4 | 1、产品类型：网管交换机；2、应用层级：二层；3、模块：每台交换机包含2个GLC-EX-SM模块；4、传输速率：10/100/1000Mbps；5、处理器：APM86392 600MHz dual core；6、产品内存：Flash内存：128MB，DRAM内存：512MB；7、交换方式：存储-转发；8、背板带宽：108Gbps；9、包转发率：107.1Mpps；10、端口结构：非模块化；11、端口数量：52个；12、端口描述：48个10/100/1000接口，4个SFP接口；13、传输模式：全双工/半双工自适应；14、整机原厂全免费保修3年。 | 68000 | 首次挂网
5 | L20210905 | 睡眠呼吸监测仪 | 2 | 1、设备具有9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定；2、SD卡安全存储更多数据，配备读卡器读取SD卡数据，标配16G存储卡，可储存≥5年的数据；3、内置2500mAh可充电锂电池供电，充满电后可持续记录时间不低于20小时，屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能和智能电量管理系统，在开机记录时没有低电量提示，可确保电池电量能工作整个晚上，确保数据的完整性；4、 2.8寸TFT彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动这几导参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确；5、内置高精度3D监测仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，灵敏度高，抗干扰能力强，随时记录各种微小动作；6、一键式操作，佩戴简单方便；7、可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）产品滴定患者所需治疗压力；8、智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，含睡眠监测报告报告单、呼吸事件；9、整机原厂全免费保修3年。 | 80000 | 首次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：